Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.  Наименование МТР, работ, услуг: Поставка климатической камеры влаги.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: проведение испытаний на воздействие повышенной влажности.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: определение способности изделий сохранять внешний вид и параметры после воздействия повышенной влажности.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Технические требования:

Климатическая камера влаги должна иметь следующие характеристики:

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Ко-во | Характеристики поставляемого Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Климатическая камера влаги | Шт. | 1 | Техническая характеристика; Значение. Внешние размеры корпуса, (В×Ш×Г), мм, не более; 1800х950х1600. Внутренние размеры рабочего объема (В×Ш×Г), мм, не менее; 500х500х500. Вес оборудования, кг, не более; 600. Диапазон создаваемых (поддерживаемых) температур в рабочем объеме, ºС: минимальное значение, не более максимальное значение, не менее; +10 +120. Диапазон относительной влажности, %; 10…98. Отклонение достигнутого значения температуры во внутреннем объеме от заданного, ºС, не более; ±2. Амплитуда колебаний температуры в установившемся режиме, ºС, не более; ±0,5. Диапазон поддержания влажности при температуре от 10 до 80 ºС, %; От 10 до 98. Отклонение достигнутого значения относительной влажности в камере от заданного, %; ±3. Амплитуда колебаний относительной влажности в установившемся режиме, %; ±3. Скорость нагрева, ºС/мин, не менее; 3. Полки съемные, шт., не менее; 3. Крепления полки, комплект, не менее; 3. Шаг регулировки высоты полок в рабочем объеме, мм, не более; 50. Допустимая нагрузка на полку, кг, не менее; 40. Технологическое отверстие в рабочий объем, шт.: - на левой боковой стенке - на правой боковой стенке; 1 1. Диаметр технологического отверстия, мм; от 50 до 100. Теплоизолирующая заглушка для технологического отверстия, шт.; 2. Материал внешнего корпуса; сталь листовая, с защитным полимерным покрытием. Материал внутреннего корпуса; листовая полированная нержавеющая сталь. Материал полок и крепления; листовая полированная нержавеющая сталь. Смотровое инспекционное окно в двери, размером (В x Ш), мм, не менее; 200×200. Встроенное освещение рабочего объема с выключателем на передней панели; Да. Колеса (регулируемые, со стопорным механизмом), шт.; 4. Ёмкость со сливным отверстием для сбора конденсата при открытой дверце Система дренажа для вывода конденсата из внутреннего объема камеры; наличие наличие. Панель управления; Цветная/ сенсорное управление. Диагональ дисплея, дюйм, не менее; 7. Обогрев смотрового окна и по контуру прилегания двери к рабочему объему для предотвращения образования росы; наличие. Режим работы; Непрерывный/долговременный. Управление режимами работы оборудования; программируемый контроллер. Программируемые режимы работы контроллера:. - количество программ, не менее; 15. - шагов в каждой программе, с возможностью повторения, не менее; 999. - запись параметров работы в реальном времени в архив с возможностью экспорта этих записей в формат Excel; Наличие. Потребляемая мощность, кВт, не более; 8,0. Напряжение питания, В; 380±10%. Защита оборудования: - от неправильной последовательности фаз, - от перегрева всех электродвигателей - от перегрева рабочего объема (отдельный термостат, выполняющий отключение питания электронагревателей), - от высокого и низкого давления в холодильном контуре; наличие. |

Все детали оборудования и крепеж должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь антикоррозионное покрытие.

Схема электропитания должна содержать систему защиты от сбоя питающей сети.

Все средства измерения, входящие в состав оборудования, в момент поставки должны быть поверены, срок с момента подписания акта приемки оборудования до следующей поверки не менее 2/3 межповерочного интервала.

Поставщик должен обеспечить проведение на территории Заказчика первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 организацией аккредитованной ГНМЦ МО РФ или ФГУП «ВНИИФТРИ» на право выполнения данных работ, с разработкой программы и методики аттестации.

По итогам аттестации оборудование должно иметь комплект документов, включая аттестат, протокол первичной аттестации, программу и методику первичной (периодической) аттестации, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации.

После выполнения первичной аттестации согласно ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 сторонами подписывается акт ввода в эксплуатацию оборудования.

В случае отрицательного результата предварительной приемки и/или первичной аттестации, оборудование признается не соответствующим требованиям технического задания и Договора.

Требования к эксплуатационной документации (на русском языке):

| № | Наименование | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр (паспорт) оборудования на русском языке | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации и обслуживанию оборудования (на русском языке) | шт. | 1 |
| 3 | Программа и методика первичной (периодической) аттестации оборудования, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации | шт. | 1 |
| 4 | Паспорта и методики поверки всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 5 | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 6 | Свидетельства о первичной поверке всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Средняя наработка оборудования на отказ – не менее 10 000 часов.

Средний срок службы – не менее 10 лет.

Сроки гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию

Гарантия качества оборудования распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию оборудования.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Заказчику, после гарантийного обслуживания.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 200 (Двухсот) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок поставки Оборудования в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок проведения пуско-наладочных работ, инструктажа персонала и первичной аттестации в течение 20 (Двадцати) календарных дней после уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

В сроки поставки включается поставка на склад Покупателя, выполнение пуско-наладочных работ, проведение  первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 и инструктаж не менее 2 работников предприятия.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком по адресу Покупателя:

424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу с учётом его длительного хранения.

10. Иное, при необходимости

Поставляемое оборудование должно быть новым, работоспособным, не ранее 2024 г.в. (оборудованием, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не собранными из восстановленных комплектующих, не являвшимся выставочным образцом).

Оборудование должно содержать все необходимые расходные материалы для проведения проверки работоспособности и подтверждения технических характеристик оборудования.

Доставка должна производиться в жесткой упаковке, обеспечивающей защиту оборудования от воздействий окружающей среды на всех этапах транспортировки, проведения погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими и точностными характеристиками.