Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка сушильных шкафов.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Сушильный шкаф 1: Сушка сослоенных керамических карт с нанесенной на поверхность металлизационной пасты.

Сушильный шкаф 2: Нагрев, высушивание и тепловая обработка металлокерамических корпусов.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Сушильный шкаф 1 предназначен для проведения термических работ, сушки стоек с расположенными в них керамическими картами. Сушильный шкаф 2 - нагрев, высушивание и тепловая обработка металлокерамических корпусов.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование Оборудования | Характеристики поставляемого Оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сушильный шкаф для сушки сослоенных комплектов карт с нанесенной на поверхность металлизационной пасты | - Сушильный шкаф предназначен для сушки сослоенных комплектов карт с нанесенной на поверхность металлизационной пасты. - Сушильный шкаф должен обеспечивать бесперебойную работу при режиме работы – от 1 до 3 смен в зависимости от требований производства (до 24 часов непрерывной исправной работы). - Сушильный шкаф предназначен для работ при температуре от плюс 10 ºС до плюс 40 ºС, относительной влажности до 80 %. - Габаритные размеры шкафа с учетом блока управления (Ш×В×Г) – не более 1900×2300×1800 мм. - Габаритные размеры рабочей камеры (Ш×В×Г) – не менее 1230×1950×1230 мм. - Объём рабочей камеры – от 2,7 до 3,0 м3. - Регулируемая рабочая температура внутри камеры от плюс 40 ºС до плюс 90 ºС с точностью поддержания температуры по всему объёму в установившемся тепловом режиме с погрешностью не более ± 5°С. - Наличие регулируемых ножек для установки оборудования по уровню. - Внутренняя часть шкафа должна быть из нержавеющей стали. - Наличие в стенках шкафа теплоизоляции, для снижения теплообмена с окружающей средой. - Наличие вытяжной вентиляции для удаления продуктов сушки (паров толуола, ДБФ, терпинеола). - Количество полок не менее 3 шт. Каждая полка должна обеспечивать возможность расположения на ней стойки с керамическими картами общей высотой 0,242 м с погрешностью не более 0,001 м. Расстояние между двумя соседними полками должно быть не менее 0,4 м. - На каждой полке должны вмещаться не менее 3 стоек. Одна стойка содержит 50 керамических карт, наклеенных на металлическую рамку. Размер 1 стойки (Ш×В×Г) –260×242×530 мм. (см. Приложение 1). - Максимальная нагрузка 3 стоек с продукцией – 75 кг. - Наличие системы принудительной циркуляции воздуха, обеспечивающая равномерность температуры по всему объему сушильного шкафа. Двигатель должен находиться с внешней стороны шкафа, обеспечивая нагнетание тёплого воздуха. (Должно исключаться попадание искр в нагнетаемый во внутреннюю камеру шкафа воздух). - Нагрев рабочей камеры производится оребренными нагревателями типа ТЭН. - Тип датчика температуры – термосопротивление - Используемый термоконтроллер – ТРМ-500. - Время нагрева от комнатной температуры до рабочей не более 30 минут. - Наличие системы аварийного отключения при превышении температуры рабочей камеры. - Конструкция двери – распашная двухстворчатая, герметичность при закрытии за счёт резинового уплотнителя. - Все средства измерения, входящие в состав сушильного шкафа, должны иметь первичную поверку и быть внесены в Госреестр СИ. Срок действия поверки не менее 2/3 межповерочного интервала на момент поставки оборудования. - Срок службы установки не менее 10 лет. - Напряжение питания переменного тока 380В. - Частота питания переменного тока 50 Гц. - Потребляемая мощность не более 7 кВт. | 2 |
| 2 | Сушильный шкаф для нагрева, высушивания и тепловой обработки металлокерамических корпусов | - Сушильный шкаф предназначен для нагрева, высушивания и тепловой обработки металлокерамических корпусов - Габаритные размеры корпуса, (ШхВхГ), мм, не более - 600х500х600 - Масса, кг - не более 400 - Рабочий диапазон температур, °С – от +50°С до +350° С - Точность воспроизведения заданной температуры, °С - ±3 °С - Точность поддержания температуры ±1 °С - Время разогрева до максимальной температуры, мин – не более 45 - Полки съемные, шт. – не менее 2 - Крепления полки, комплект, - не менее 2 - Допустимая нагрузка на полку, кг – не менее 10 - Материал внутреннего корпуса, полок и крепления - листовая полированная нержавеющая сталь - Материал внешнего корпуса - сталь, окрашенная термостойкой порошковой краской - Материал внешнего корпуса - сталь, окрашенная термостойкой порошковой краской - Дверь с уплотнением по периметру - Система управления: микропроцессорный терморегулятор - Встроенный вентилятор - Потребляемая мощность, Вт - не более 1200 - Встроенный вентилятор - Электропитание - 220В±10% - Защита оборудования: сигнализация при выходе текущей температуры за границу допустимого диапазона - Все средства измерения, входящие в состав сушильного шкафа, должны иметь первичную поверку и быть внесены в Госреестр СИ. Срок действия поверки не менее 2/3 межповерочного интервала на момент поставки оборудования. | 1 |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров).

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 24 (Двадцати четырёх) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

  - Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Заказчику, после гарантийного обслуживания. Срок службы – не менее 10 лет.

  - Все запасные части, устанавливаемые на Оборудование в течении гарантийного обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Оборудования.

  - В случае поломки Оборудования в рамках гарантийного ремонта Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения письменного уведомления от Заказчика, организовывает командировку сотрудников за свой счет для проведения ремонта оборудования по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «ЗПП».

  - В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

| Наименование Оборудования | Сушильный шкаф для сушки сослоенных комплектов керамических карт | Сушильный шкаф для нагрева, высушивания и тепловой обработки металлокерамических корпусов |
| --- | --- | --- |
| Общий срок поставки | 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора. |  |
| В общий срок поставки входит: |  |  |
| Срок изготовления и доставки Оборудования | в течении 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора. | в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
| Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, инструктаж персонала на территории Заказчика | в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад | - |
| Срок приемки по комплектности Оборудования, срок проведения первичной аттестации | - | Срок проведения первичной аттестации по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 в течение 20 (Двадцати) календарных дней после уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ |
| Поставка ранее предпочтительного срока | Допускается с уведомлением заказчика за 7 календарных дней. |  |

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

  - Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

  - Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

  - Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

- Иное:

9.1. Требование к Товару:

9.1.1. Поставляемое Оборудование должно быть новым, работоспособным, не ранее 2024 г.в. (оборудование, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не собранными из восстановленных комплектующих, не являвшимся выставочным образцом).

9.1.2. Поставляемое оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

9.1.3. Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

9.1.4. Все запасные части, устанавливаемые на оборудование в течение гарантийного и послегарантийного обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие технические характеристики.

9.1.5. Монтаж, пуско-наладочные работы и инструктаж персонала Заказчика по работе на оборудовании должны проводиться специалистами компании поставщика, должным образом сертифицированными фирмой-изготовителем.

9.1.6. Наличие ЗИП в соответствии с нормами производителя оборудования.

9.2. Требование к упаковке:

9.2.1. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

9.2.2. Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки Товара не оплачиваются Покупателем отдельно. Стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость Товара.

9.3. Требование к безопасности товара:

9.3.1. Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС.

9.3.2. Копия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности, производственное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные Приказом Минтруда России № 903н от 15 декабря 2020 г. Оборудование должно обеспечивать безопасность работ при монтаже, эксплуатации и ремонте, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду. Все средства измерения, входящие в состав установки, должны быть с первичной поверкой.

- Требование к комплектности технической документации

| Сушильный шкаф для сушки сослоенных комплектов керамических карт | Сушильный шкаф для нагрева, высушивания и тепловой обработки металлокерамических корпусов |
| --- | --- |
| техническое описание и инструкция/руководство по эксплуатации, паспорт на оборудование на русском языке на бумажном носителе и в электронном варианте |  |
| ведомость покупных изделий |  |
| электрические принципиальные схемы с перечнем элементов |  |
| сертификат ТРТС или декларация ТРТС |  |
| сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и охраны труда или экспертиза промышленной безопасности на техническое устройство |  |
| сертификат безопасности и соответствие общепринятым мировым стандартам и нормам: GMP, ASME, GB, DIN. |  |
| Свидетельства о первичной поверке всех средств измерения, входящих в состав оборудования |  |
| - | Паспорта и методики поверки всех средств измерения, входящих в состав оборудования |
| - | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений входящих в состав оборудования |
| - | Программа и методика первичной (периодической) аттестации оборудования, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации |
| - | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений входящих в состав оборудования |

11. Требования к проведению первичной аттестации сушильного шкафа  нагрева, высушивания и тепловой обработки металлокерамических корпусов:

Поставщик должен обеспечить проведение на территории Заказчика первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 организацией аккредитованной ГНМЦ МО РФ или ФГУП «ВНИИФТРИ» на право выполнения данных работ, с разработкой программы и методики аттестации.

По итогам аттестации оборудование должно иметь комплект документов, включая аттестат, протокол первичной аттестации, программу и методику первичной (периодической) аттестации, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации.

После выполнения первичной аттестации согласно ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 сторонами подписывается акт ввода в эксплуатацию оборудования.

В случае отрицательного результата предварительной приемки и/или первичной аттестации, оборудование признается не соответствующим требованиям технического задания и Договора.

Приложение 1

Стойка для карт размером 260 × 242 × 530 мм (к сушильному шкафу для сушки сослоенных комплектов кар с нанесенной на поверхность металлизацией)