- Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка микротвердомера Виккерса Microvicky – VH1010 производства компании «Sinowon Innovation Metrology Manufacture Limited» (Китай) либо эквивалент.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: входной контроль качества поступающих материалов.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1. Технические, метрологические и другие характеристики микротвердомера Виккерса Microvicky – VH1010 либо эквивалента:

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого Оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Характеристика | Требуемое значение |
| 1 | Микротвердомер Виккерса Microvicky – VH1010 либо эквивалент | шт. | 1 | Номинальные значения испытательных нагрузок, Н (кгс) | 0,09807 (0,01) 0,2452 (0,025) 0,4903 (0,050) 0,9807 (0,100) 1,961 (0,200) 2,942 (0,300) 4,903 (0,500) 9,807 (1,000) |
|  |  |  |  | Характеристики оптической системы: - диапазон увеличения оптической системы | 100х, 400х |
|  |  |  |  | Диапазон времени выдержки испытательной нагрузки, с | от 0 до 60 |
|  |  |  |  | Регулируемая светодиодная подсветка | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | 8 дюймовый цветной сенсорный экран | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Автоматическое и ручное измерение отпечатка | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Автоматическое приложение и снятие нагрузки | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Механическая 3-х позиционная турель | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Механический столик с ходом, не менее мм | 25 х 25 |
|  |  |  |  | Точность перемещения , не более мкм | 10 |
|  |  |  |  | Размер механического столика, не менее мм | 100х100 |
|  |  |  |  | Окуляр микрометр 10х | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Индентор Виккерса | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Меры твердости (700~800)HV1, (400~500)HV0.2 | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Зажимное устройство тиски | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Зажимное устройство для небольших и тонких образцов | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Максимальная высота образца для измерений, не менее мм | 90 |
|  |  |  |  | Максимальная длина образца для измерений, не менее мм | 110 |
|  |  |  |  | Цифровая камера для проведения измерений | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Адаптер для камеры 0,5х | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Стабилизатор напряжения типа IS800 для твердомеров, не менее В·А | 800 |
|  |  |  |  | Максимальная масса, кг | Не более 60 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры: - длина, мм не более: - ширина, мм не более: - высота, мм не более: | 550 250 650 |
|  |  |  |  | Интерфейс на русском языке | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Программное обеспечение должно иметь бессрочную лицензию | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Микротвердомер и программное обеспечение одного производителя | Наличие обязательно |
|  |  |  |  | Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа | от +15 до +25 до 80 от 84 до 106,7 |
|  |  |  |  | Параметры электрического питания - напряжение питания, В - потребляемая мощность, В·А, не более | 220 ±10 % 400 |

Диапазоны измерений микротвердомера и пределы допускаемых абсолютных погрешностей измерений чисел твердости по шкалам Виккерса

| Обозначение шкалы твёрдости | Диапазоны измерений твёрдости HV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | св. 50 до 200 включ. | св. 200 до 350 включ. | св. 350 до 550 включ. | св. 550 до 850 включ. | св. 850 до 1500 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности микротвердомера, не более HV, (±) |  |  |  |  |
| HV0,01 | 20,0 | 35,0 | – | – | – |
| HV0,025 | 20,0 | 35,0 | – | – | – |
| HV0,05 | 20,0 | 35,0 | 65 | – | – |
| HV0,1 | 15,0 | 35,0 | 60,0 | 100,0 | – |
| HV0,2 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 100,0 | 110,0 |
| HV0,3 | 15,0 | 25,0 | 45,0 | 90,0 | 110,0 |
| HV0,5 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 70,0 | 120,0 |
| HV1 | 8,0 | 15,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 |

Комплектность технической документации для микротвердомера:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт оборудования (на русском языке) | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации (на русском языке) | шт. | 1 |
| 3 | Копия сертификата об утверждении типа средств измерений | шт. | 1 |
| 4 | Копия методики поверки | шт. | 1 |
| 5 | Свидетельство о первичной поверке | шт. | 1 |

Комплект поставки микротвердомера:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микротвердомер | шт. | 1 |
| 2. | Цифровая камера в комплекте с программным обеспечением и необходимыми адаптерами и кабелями для подключения к микротвердомеру и компьютеру | шт. | 1 |
| 3. | Алмазный наконечник с рабочей частью в виде четырехгранной пирамиды | шт. | 1 |
| 4. | объектив 10х | шт. | 1 |
| 5. | объектив 40х | шт. | 1 |
| 6. | Микроокуляр с измерительной сеткой 10-ти кратный | шт. | 1 |
| 7. | Меры твердости по Виккерсу (с заводским сертификатом) | шт. | 2 |
| 8. | Цифровой микрометр (разрешение не хуже 0,001 мм) | шт. | 2 |
| 9. | Пылезащитный мешок | шт. | 1 |
| 10. | Зажимное устройство тиски | шт. | 1 |
| 11. | Зажимное устройство для небольших и тонких образцов | шт. | 1 |
| 12. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 13. | Персональный компьютер с установленным ПО (монитор 24’’, системный блок, клавиатура, мышь, Windows, MS Office, сетевой фильтр) | шт. | 1 |
| 14. | Комплект эксплуатационных документов | шт. | 1 |

4.2. Микротвердомер должен иметь систему фото/видео фиксации и специализированное программное обеспечение для измерения микротвердостей:

Цифровая видеокамера должна обладать следующими характеристиками:

— разрешение цифровой камеры: не менее: 5 Мп; поддержка сохранения в форматы данных: JPEG (* .jpg, *.jpeg), TFT ( * .tft);

— должна быть совместима с операционной системой, установленной на персональном компьютере со специализированным программным обеспечением.

Микротвердомер должен иметь в своем составе защищенное от несанкционированного доступа программное обеспечение, предназначенное для ввода и обработки изображения, а также для автоматического определения микротвердости по Виккерсу методом восстановленного отпечатка по ГОСТ 9450-76 или по ГОСТ Р ИСО 6507-12007. Программное обеспечение обработки изображения должно обладать следующими возможностями: русский интерфейс всех рабочих окон программ; работа с изображениями (обработка); запись видеофайлов; непосредственная передача захваченного изображения; мастер калибровки; ручное измерение объектов (точка. прямая линия, круг и т.д.); калибровка масштаба непосредственно по объектмикрометру и по сохраненным файлам калибровок; впечатывание шкалы; ручное измерение; сшивка изображений; расширенный фокус; экспорт данных Word, Excel;

Программное обеспечение микротвердомера должно позволять производить измерение отпечатка по не менее четырем различным режимам: 1. Автоматически; 2.Измерение с четырех сторон по вершинам отпечатка; 3.Измерение площади отпечатка; 4. Линейное измерение с четырех сторон и по диагонали.

4.3. Технические характеристики автоматизированного рабочего места (АРМ) для управления одной единицы микротвердомера:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок | - Предустановленная операционная система Не ниже MS Windows 10 PRO или эквивалент, обеспечивающая работу ПО микротвердомера. MS Office 2019 или эквивалент - Процессор (i5 12400 или эквивалент) Количество производительных ядер: не менее 6 Количество потоков: не менее 12 Базовая тактовая частота процессора: не менее 2500 МГц Тип памяти: не менее DDR4 Максимально поддерживаемый объем памяти: не менее 128 ГБ Максимальная частота оперативной памяти: не менее 3200 МГц Количество каналов памяти: не менее 2 Интегрированное графическое ядро: есть Базовая частота графической системы: не менее 300 МГц Поддержка технологии Hyper-Threading: есть Поддержка технологии виртуализации: есть Версия PCIe: не менее 5.0 - Материнская плата (MSI PRO B760-P DDR4 II или эквивалент) Форм-фактор: Standard-ATX Количество слотов памяти: не менее 4 Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM Тип поддерживаемой памяти: не менее DDR4 Количество каналов памяти: не менее 2 Максимальный объем памяти: не менее 128 ГБ Количество портов SATA: не менее 4 Поддержка NVMe: есть Наличие радиаторов: M.2 слот: есть, зона VRM: есть, чипсет: есть Разъемы: DisplayPort не менее 1 шт. HDMI не менее 1 шт. - Оперативная память (G.Skill RIPJAWS V или Patriot Viper Steel или эквивалент) Тип памяти: не менее DDR4 Форм-фактор памяти: DIMM Объем одного модуля памяти: не менее 8 Гб Тактовая частота: не менее 3200 МГц Cl: не выше 16 tRP: не выше 20 tRCD: не выше 20 Общий объем памяти: не менее 16Гб Количество модулей памяти: не менее 2х - Накопитель (WD Blue WD10EZEX или эквивалент) Тип: HDD Технология записи: CMR Объем: не менее 1000Гб Объем кэш-памяти: не менее 64МБ Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин - Накопитель (Crucial MX500 или Samsung 970 EVO Plus или эквивалент) Объем накопителя: не менее 250 Gb Dram-буфер: есть Объем DRAM буфера: не менее 256 Mb Чтение не менее 560 Мбайт/сек, Запись не менее 500 Мбайт/сек, Тип ячеек 3D NAND 3 бит TLC или MLC - Кулер (DEEPCOOL AG400 или эквивалент) Тип: башенный TDP: не менее 150 Вт Подключение: 4pin Количество тепловых трубок: не менее 4 Размеры комплектных вентиляторов: не менее 120х120мм - Питание (DEEPCOOL PK500D или эквивалент) Форм-фактор: ATX Сертификат 80 PLUS: не менее Bronze Корректор коэффициента мощности (PFC): активный Мощность по линии 12 В: не менее 498 Вт Технологии защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP - Корпус (ZALMAN T6 или эквивалент) Форм-фактор: не менее Mid-Tower Материал корпуса: сталь Толщина: не менее 0,5 мм Максимальная длина блока питания: не менее 160мм Максимальная высота процессорного кулера: не менее 165мм Число внутренних отсеков 3.5: не менее 2 Вентиляторы в комплекте: не менее 1х120мм Поддержка фронтальных вентиляторов: есть Поддержка тыловых вентиляторов: есть - Клавиатура (Logitech K120 или эквивалент) Количество клавиш: не менее 102 Цифровой блок: есть Длина кабеля клавиатуры: не менее 1,8м - Мышь (A4Tech OP-720S или эквивалент) Тип сенсора: оптический Тип подключения: проводная Длина кабеля: не менее 1,5м Кол-во кнопок: не менее 3-х включая колесико Разрешение сенсора: не менее 1000dpi Интерфейс: USB 2.0 Размеры: не менее 62х37х103мм Вес: не менее 86г - Фильтр сетевой(Pilot S или эквивалент) Длина кабеля: не менее 5м Тип входной вилки: тип F Общее количество розеток: не менее 5 Максимальная мощность подключенной нагрузки: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10А Максимальная поглощаемая энергия: не менее 150 Дж Наличие предохранителя: есть Виды защиты: От КЗ: есть От импульсных помех: есть От перегрузки: есть При грозовых разрядах: есть | Шт | 1 |
| 2 | Монитор | (AOC 24G2SPU/BK или эквивалент) Диагональ: не менее 24" Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое Изогнутый экран: нет Яркость: не менее 250 Кд/м² Контрастность: не менее 1000:1 Максимальное количество цветов: не менее 16,7млн Угол обзора по вертикали: не менее 178° Угол обзора по горизонтали: не менее 178° Плотность пикселей: не менее 92 ppi Поворотная подставка: есть Регулировка наклона: есть Регулировка высоты: есть Поворот на 90° (портретный режим) в обе стороны : есть Размер VESA: 100 х 100 Встроенная акустическая система: есть Динамики: не менее 2 х 2 Вт Частота при максимальном разрешении не менее 165 Гц Видеоразъемы: не менее HDMI х1, не менее DisplayPort х1 не менее VGA x1 Источник питания: 100–240 В 50/60 Гц Кабель HDMI не ниже 1,4: есть Кабель DP не ниже 1,2: есть | Шт. | 1 |

Характеристики АРМ должны соответствовать рекомендуемым требованиям ПО микротвердомера и оборудования. Все комплектующие должны иметь взаимную совместимость и функционировать друг с другом.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): поставщик должен иметь собственную сервисную службу, обеспечивающую монтаж, техническое обслуживание, технический инструктаж и поддержку специалистов Покупателя.

6.  Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок на микротвердомер должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

7.  Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 130 (Ста тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок доставки Оборудования - в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, инструктажа персонала на территории Покупателя – в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Покупателя.

Инструктаж персонала методам работы на поставленном Оборудовании проводится силами Поставщика. Количество специалистов - 3 человека. Количество рабочих часов для обучения не менее 8 часов.

Пусконаладочные работы и инструктаж персонала Покупателя по работе на Оборудовании должны проводиться специалистами компании Поставщика.

8.  Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: 424003, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9.  Иное, при необходимости:

9.1. Требования к качеству МТР:

9.1.1. Микротвердомер должен быть выпуска не ранее 2025 г.

9.1.2. Микротвердомер должен быть новым, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем в соответствующей технической документации; без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

9.1.3. Микротвердомер должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.  В соответствии с описанием типа должны иметь знак утверждения типа.

9.2. Требования к упаковке МТР: микротвердомер должен быть поставлен в упаковке производителя, без нарушения целостности, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий.

9.3. Требования к маркировке: маркировка должна содержать товарный знак и наименование предприятия изготовителя, заводской номер, совпадающий с номером, указанным в паспорте.