Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка термостата.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: хранение металлизационных паст, паст сослоения и связок при определенной температуре.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: поддержание оптимальной температуры при хранении паст и связок; обеспечение хранения паст и связок при заданной температуре.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) представлены в таблице 1:

Таблица 1 - Технические требования

| Наименование Оборудования | Характеристики поставляемого Оборудования |  | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тех.характеристики | Описание/значение |  |
| Термостат | Описание оборудования | Термостат представляет собой двухдверный шкаф с прозрачными внутренними дверцами, позволяющими просматривать содержимое термостата, не нарушая температурного режима. Внутри термостата расположены съемные металлические полки, расположенные в несколько ярусов. Размещение термостата – напольное, в комплектацию должны входить транспортировочные колеса, для удобства перемещения. На термостате должен быть расположен дисплей, предназначенный для установки и контроля фактической температуры. | 1 шт. |
|  | Габаритный размер оборудования, не более мм | 1560х900х1790 (ШхГхВ) |  |
|  | Объем камеры, л | От 820 до 900 |  |
|  | Количество и тип полок, шт | 4 (3 из них установлены, 1 запасная) – регулируемые по высоте, съемные Минимальное расстояние между полками – не менее 20 см |  |
|  | Максимальная нагрузка на одну полку, кг | Не менее 150 |  |
|  | Диапазон рабочих температур с возможностью регулировки | От 0 °C до 60 °С |  |
|  | Точность установки температуры | ±0,1 °С |  |
|  | Точность поддержания температуры | ±2 °С |  |
|  | Режим работы | Непрерывный |  |
|  | Материал камеры | Нержавеющая сталь |  |
|  | Безопасность | Защита от перегрева, защита от перегрузок и утечек в электросети |  |
|  | Мощность компрессора, Вт | Не менее 550 |  |
|  | Подключение к сети электропитания | 220 В, 50 Гц |  |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров в течение 3-х лет.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока. У Поставщика необходимо наличие собственной сервисной службы для обеспечения гарантийного обслуживания и послегарантийного ремонта установки.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 90 календарных дней с момента подписания Договора (Срок доставки Оборудования – в течение 85 календарных дней с момента подписания Договора. Срок приемки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, инструктаж персонала (не менее 3-х человек, не менее 2-х часов) – в течение 5 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика). Инструктаж персонала методам работы на поставленном оборудовании проводится силами поставщика. Допускается поставка ранее предпочтительного срока с уведомлением заказчика за 7 календарных дней и с письменного согласия Заказчика.

- Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов». Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика. Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

- Иное:

- Комплектность технической документации (на русском языке):

- Сертификат завода-изготовителя – 1 шт.;

- Технический паспорт на русском языке, с руководством по эксплуатации, содержащий принципиальную и электрическую схемы – 1 шт.;

- Сведения о наличии драгоценных металлов.

- Предполагаемые приемо-сдаточные испытания – см. приложение 1.

- Монтаж Оборудования проводится силами Поставщика. Поставщик должен предоставить требования к рабочему помещению для корректного монтажа и эксплуатации оборудования.

- Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Товара:

- Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению;

- Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ;

- Качество оборудования должно соответствовать заявленным требованиям и паспортным характеристикам оборудования, и сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством и отвечать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Все средства измерения, входящие в состав термостата должны иметь первичную поверку и быть внесены в Госреестр СИ. Срок действия поверки не менее 2/3 межповерочного интервала на момент поставки оборудования.

- Средний срок службы установки не менее 10 лет.

- Производственное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Оборудование должно обеспечивать безопасность работ при монтаже, эксплуатации и ремонте, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду. Все средства измерения, входящие в состав установки, должны быть с первичной поверкой.

- Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

- Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются. Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара

Приложение 1

Приемо-сдаточные испытания

термостата

| № п/п | Параметр испытаний | Подтверждение метода испытаний | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений, механических дефектов, царапин на оборудовании. | Визуально |  |
|  | Комплектность эксплуатационной документации: - Сертификат завода-изготовителя – 1 шт; - Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, содержащий принципиальную и электрическую схемы – 1 шт. - Сведения о наличии драгоценных металлов. | Договор, наличие перечисленной эксплуатационной документации. |  |
|  | Комплектность: - Термостат | Визуально |  |
|  | Проверка работоспособности всего функционала оборудования: - точность установки температуры - поддержание установленной температуры в термостате в течение не менее 3 суток | Инструкция по эксплуатации. Термометр, согласно ТЗ |  |
|  | Проверка качества проведенного обучения специалистов заказчика навыкам работы на оборудовании. | Инструкция по эксплуатации. |  |