Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка термостата.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: хранение металлизационных паст, паст сослоения и связок при определенной температуре.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: поддержание требуемой температуры для хранения паст.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/ объем работ/ объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| Наименование Оборудования | Характеристики поставляемого Оборудования |  | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тех.характеристики | Описание/значение |  |
| Термостат | Описание оборудования | Термостат представляет собой двухдверный шкаф с прозрачными внутренними дверцами, позволяющими просматривать содержимое термостата, не нарушая температурного режима. Внутри термостата расположены съемные металлические полки, расположенные в несколько ярусов. Размещение термостата – напольное, в комплектацию должны входить транспортировочные колеса, для удобства перемещения. На термостате должен быть расположен дисплей, предназначенный для установки и контроля фактической температуры. | 1 шт. |
|  | Габаритный размер оборудования, не более мм | 1560х900х1790 (ШхГхВ) |  |
|  | Объем камеры, л | От 820 до 900 |  |
|  | Количество и тип полок, шт | 4 (3 из них установлены, 1 запасная) – регулируемые по высоте, съемные Минимальное расстояние между полками – не менее 20 см |  |
|  | Максимальная нагрузка на одну полку, кг | Не менее 150 кг |  |
|  | Регулируемый диапазон температур | От 0 °C до 60 °С |  |
|  | Точность установки температуры | ±0,1 °С |  |
|  | Режим работы | Непрерывный |  |
|  | Материал камеры | Нержавеющая сталь |  |
|  | Тип дверей | Внутренняя дверь - из закаленного стекла; Внешняя дверь – непрозрачная, с магнитным уплотнителем. |  |
|  | Безопасность | Защита от перегрева, защита от перегрузок и утечек в электросети |  |
|  | Мощность компрессора, Вт | Не менее 550 |  |
|  | Подключение к сети электропитания | 220 В, 50 Гц |  |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки Оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров) за последние 5 лет.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для Оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика на всем периоде гарантийного срока. У Поставщика необходимо наличие собственной сервисной службы для обеспечения гарантийного обслуживания и послегарантийного ремонта установки.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 180 календарных дней с момента подписания Договора (Срок доставки Оборудования – в течение 150 календарных дней с момента подписания Договора. Срок приемки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, инструктаж персонала (не менее 3-х человек, не менее 2-х часов) – в течение 30 календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Заказчика).

- Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

- Иное:

- Комплектность технической документации (на русском языке):

- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 1 шт.;

- Сертификат завода-изготовителя – 1 шт.;

- Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, содержащий принципиальную и электрическую схемы – 1 шт.;

- Сведения о наличии драгоценных металлов.

- Предполагаемые приемо-сдаточные испытания – см. приложение 1.

- Поставка производится транспортом Поставщика. Инструктаж персонала методам работы на поставленном Оборудовании проводится силами Поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет Заказчика. Монтаж Оборудования проводится силами Поставщика.

- Поставщик должен предоставить требования к рабочему помещению для корректного монтажа и эксплуатации Оборудования.

- Все средства измерения, входящие в состав установки, должны быть с первичной поверкой.

- Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Товара: качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в таблице 1, сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность Оборудования в соответствии с действующим законодательством и отвечать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть жесткой, без повреждений и не должна нарушать целостность Товара.

Приложение 1

Приемо-сдаточные испытания

термостата

| № п/п | Параметр испытаний | Подтверждение метода испытаний | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений, механических дефектов, царапин на Оборудовании. | Визуально |  |
|  | Комплектность эксплуатационной документации: - Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 1 шт; - Сертификат завода-изготовителя – 1 шт; - Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, содержащий принципиальную и электрическую схемы – 1 шт. - Сведения о наличии драгоценных металлов. | Договор, наличие перечисленной эксплуатационной документации. |  |
|  | Комплектность: - Термостат | Визуально |  |
|  | Проверка работоспособности всего функционала Оборудования: - поддержание установленной температуры в термостате | Инструкция по эксплуатации. Термометр |  |
|  | Проверка качества проведенного инструктажа специалистов Заказчика навыкам работы на Оборудовании. | Инструкция по эксплуатации. |  |