Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: Поставка печи муфельной электрической для озоления.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Печь предназначена для озоления ионообменной смолы.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Озоление ионообменной смолы с содержанием золота для последующей передачи золы в аффинажный завод.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1 Количество – 1 шт.

4.2 Муфельная печь должна обеспечивать озоление ионообменной смолы с содержанием золота, для последующей передачи золы в аффинажный завод.

4.3 Муфельная печь должна быть устойчива к воздействию выделяемых веществ в процессе озоления: сополимеров стирола и дивинилбензола, макропористого полистирола, паров цианида и щелочи.

4.4 Габаритные размеры оборудования, мм, не более:

глубина –1300, ширина – 1300, высота – 1400.

4.5 Размеры рабочей камеры, мм:

глубина от 500 до 550, ширина от 250 до 300, высота от 220 до 300.

4.6 Рабочий объем камеры, л: от 27,5 до 49,5.

4.7 Максимальная рабочая температура не менее, °С – плюс 800; точность поддержания температуры по объему печи ±10°С.

4.8 Среда в рабочем пространстве – воздух.

4.9 Конструкция должна иметь вытяжную трубу и иметь отверстие приточного воздуха для хорошего притока и оттока воздуха, при этом озоленная смола не должна уходить в вытяжку.

4.10 Должна быть предусмотрена регулировка воздухообмена в рабочей камере муфельной печи.

4.11 Образующиеся отработанные газы должны выводиться из печного пространства и доочищаться от газообразных, аэрозольных и твердых дымовых выбросов.

4.12 Нагревательные элементы печи должны обеспечивать равномерное распределение температуры во всей рабочей камере и выдерживать воздействие агрессивных веществ в процессе нагрева. Данные по конструктиву и описанию нагревательных элементов должны быть представлены в паспорте оборудования.

4.13 Футеровка печи должна состоять из двух слоев, огнеупорного и теплоизоляционного. Теплоизоляция должна обеспечивать низкую теплопроводность и наружные стенки корпуса оборудования не должны нагреваться более 40 °С.

4.14 Шум от работы оборудования не должно превышать 75 дБ.

4.15 Загрузка в печь - горизонтальная.

4.16 Электропитание оборудования должно осуществляться от трехфазной сети переменного тока напряжением питающей сети – 380 В частотой 50 Гц.

4.17 Должен быть предусмотрен дисплей отображения данных (значения: температуры фактической, заданной, ℃; времени, мин.).

4.18 Печь должна быть оснащена программируемым терморегулятором с возможностью задания длительности нагрева (время нагрева) и выдержки (время поддержания температуры).

4.19 Для измерения и регулировки температуры в газовом пространстве печи должен быть использован износостойкий термоэлемент.

4.20 Оборудование предназначено для работы от 1 до 2 смен.

4.21 Оборудование должно работать при температуре окружающей среды от плюс 15 С до плюс 35 С и относительной влажностью воздуха: не более 85 % при плюс 25 ºС.

4.22 Оборудование поставляется в составе:

- муфельная печь;

- эксплуатационная документация;

- транспортная упаковка;

- минимально необходимый комплект ЗИП, обеспечивающий работоспособность оборудования в течение гарантийного срока (обязательно должен включать в себя все быстроизнашивающиеся детали, нагревательные элементы).

4.23 В комплект эксплуатационной документации должны входить:

- техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке;

- электрическая принципиальная схема;

- паспорт на оборудование (с указанием содержания драгоценных металлов).

4.24 Оборудование должно иметь маркировку, предусматривающую:

- наименование, товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлена продукция;

- модель (тип) оборудования;

- серийный номер (номер партии);

- дата изготовления оборудования (месяц, год);

- напряжение, частота электрического тока и потребляемая электрическая мощность.

Предупредительные надписи, нанесенные на оборудовании, должны информировать пользователя об опасности вредного термического воздействия, поражения электрическим током. Оборудование должно иметь четкие нестираемые предупреждающие надписи или знаки о видах опасности. Знаки могут быть в виде пиктограмм и символов согласно
ГОСТ Р 12.4.026, если же имеются надписи, то они должны быть понятны и составлены на русском языке.

4.25 Все средства измерений должны иметь первичную поверку. Срок действия поверки не менее 2/3 межпроверочного интервала на момент поставки.

4.26 В паспорте, инструкции по эксплуатации должна быть отражена информация о мерах безопасности при работе на оборудовании.

4.27 Оборудование должно соответствовать ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за период 2020-2025 гг.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока.

Срок службы муфельной печи не менее 10 лет.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки – 150 календарных дней с момента подписания Договора.

Срок приемки, монтажа и проведения пусконаладочных работ, в том числе и инструктажа персонала (не менее 3 человек) – в течение 5 календарных дней с момента поставки Оборудования. Срок доставки Оборудования – в течение 145 календарных дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное:

9.1 Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами поставщика до объекта Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26. Разгрузка осуществляется силами и за счет заказчика.

9.2 Требования к качеству оборудования:

– Оборудование должно быть произведено не ранее 2025 года.

– Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

– Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ.

– Качество оборудования должно соответствовать заявленным требованиям и паспортным характеристикам оборудования, и сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством.

9.3 Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой или консервацией.

9.4 Приемка оборудования.

9.4.1 Приемка оборудования на территории Заказчика, в которую входят монтаж оборудования, пусконаладочные работы, приемосдаточные испытания (ПСИ) согласно приложению 1, подбор технологического процесса, инструктажа персонала навыкам работы на оборудовании (не менее 3-х человек). Приемка производится в течение 5-ти календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Заказчика.

9.4.2 По окончанию приемосдаточных испытаний Заказчик в присутствии представителей Поставщика составляет «Акт ввода в эксплуатацию», в котором указывает основные результаты приемки, а также подтверждает, что технические характеристики изготовленного оборудования соответствуют техническому заданию.

Приложение 1

Программа приемо-сдаточных испытаний

печи муфельной электрической для озоления

| № п/п | Параметр испытаний | Способ и критерии оценки | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования. Проверка целостности поставленного Оборудования после распаковки. | Визуально. Отсутствие дефектов, повреждений. |  |
|  | Комплектность технической документации на русском языке | Наличие: -Техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке; -Электрическая принципиальная схема; -Паспорт на оборудование (с указанием содержания драгоценных металлов). |  |
|  | Проверка работоспособности оборудования. | Стабильность и точность поддержания заданной температуры. Озоление ионообменной для проведения контроля на предмет отсутствия выноса продуктов озоления в вытяжку. |  |