Приложение №1 к запросу_Техническое задание

# Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Поставка климатической камеры холода

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Проведение испытаний на воздействие пониженной температуры среды.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Определение способности изделий сохранять внешний вид и параметры после воздействия пониженной температуры окружающей среды.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Технические требования:

Климатическая камера холода должна иметь следующие характеристики:

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого Оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техническая характеристика | Значение |
| 1. | Климатическая камера холода | Шт. | 1 | Внешние размеры корпуса камеры, (В×Ш×Г), мм, не более | 1600х980х1050 |
|  |  |  |  | Внутренние размеры рабочего объема камеры (В×Ш×Г), мм, не менее | 580х450х480 |
|  |  |  |  | Вес оборудования, кг, не более | 300 |
|  |  |  |  | Диапазон создаваемых (поддерживаемых) температур в рабочем объеме камеры холода, ºС: минимальное значение, не выше максимальное значение, не ниже | -70 +180 |
|  |  |  |  | Скорость нагрева от +20 С до максимальной температуры,С /мин, не менее | 2 |
|  |  |  |  | Скорость охлаждения от +20 С до минимальной температуры, С /мин, не менее | 1 |
|  |  |  |  | Отклонение температуры в установившемся тепловом режиме С , не хуже: | ±1,5 |
|  |  |  |  | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме: от -70 С до +100 С не хуже, С от +100 С до +180 С не хуже, С | 3 4 |
|  |  |  |  | Полки съемные, шт., не менее | 2 |
|  |  |  |  | Крепления полки, комплект, не менее | 2 |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка на полку, кг, не менее | 40 |
|  |  |  |  | Материал внутреннего корпуса, полок и крепления | листовая полированная нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Материал внешнего корпуса | Сталь окрашенная |
|  |  |  |  | Технологическое отверстие в рабочий объем, шт.: - с левой стороны - с правой стороны | 1 шт. 1 шт. |
|  |  |  |  | Диаметр технологического отверстия, мм | 100 |
|  |  |  |  | Теплоизолирующая заглушка для технологического отверстия, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Смотровое инспекционное окно в двери, закрывающей рабочий объем каждой камеры, из закалённого стекла, размером (В x Ш), мм, не менее | 300×300 |
|  |  |  |  | Встроенное освещение рабочего объема с выключателем | Да |
|  |  |  |  | Режим работы | Долговременный |
|  |  |  |  | Программирование режимов | Да |
|  |  |  |  | Панель управления | Цветная/ сенсорное управление |
|  |  |  |  | Размер панели управления, (В×Ш), мм, не менее | 90х150 |
|  |  |  |  | Управление режимами работы оборудования | программируемый контроллер |
|  |  |  |  | Программируемые режимы работы контроллера: |  |
|  |  |  |  | - количество программ, не менее | 1000 |
|  |  |  |  | - шагов в каждой программе, с возможностью повторения, не менее | 1000 |
|  |  |  |  | - запись параметров работы в реальном времени в архив с возможностью экспорта этих записей в формат Excel - порты USB - язык программного обеспечения | Наличие Наличие русский |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность, кВт, не более | 3,5 |
|  |  |  |  | Электропитание | 380В±10 %, трехфазное, 50±4Гц |
|  |  |  |  | Защита оборудования: - программное обеспечение, установленное в контроллере должно иметь закрытый код - автоматическая защита от аварийных ситуаций; - пожарный датчик; - программирование максимальной температуры отключения; - заземление корпуса оборудования; - звуковая сигнализация при возникновении неисправностей. | наличие |

Все детали оборудования и крепеж должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь антикоррозионное покрытие.

Схема электропитания должна содержать систему защиты от сбоя питающей сети.

Все средства измерения, входящие в состав оборудования, в момент поставки должны быть поверены, срок с момента подписания акта приемки оборудования до следующей поверки не менее 2/3 межповерочного интервала.

Требования к эксплуатационной документации (на русском языке):

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр (паспорт) оборудования на русском языке | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации и обслуживанию оборудования (на русском языке) | шт. | 1 |
| 3 | Программа и методика первичной (периодической) аттестации оборудования, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации | шт. | 1 |
| 4 | Паспорта и методики поверки всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 5 | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 6 | Свидетельства о первичной поверке всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Средняя наработка оборудования на отказ – не менее 10 000 часов.

Средний срок службы – не менее 10 лет.

Сроки гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантия качества оборудования распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию оборудования.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Покупателя, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Покупателя, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Покупателю, после гарантийного обслуживания.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 130 (Ста тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок поставки Оборудования - в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок пусконаладочных работ, инструктаж персонала и проведение первичной аттестации - в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Покупателя.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

В сроки поставки включается поставка на склад Покупателя, проведение первичной аттестации оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком по адресу Покупателя: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу с учётом его длительного хранения.

9. Иное, при необходимости:

Поставляемое оборудование должно быть новым, работоспособным, не ранее 2024 г.в. (оборудованием, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не собранными из восстановленных комплектующих, не являвшимся выставочным образцом).

Оборудование должно содержать все необходимые расходные материалы для проведения проверки работоспособности и подтверждения технических характеристик оборудования.

Оборудование должно сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность продуктов в соответствии с действующим законодательством.

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

Доставка должна производиться в жесткой упаковке, обеспечивающей защиту оборудования от воздействий окружающей среды на всех этапах транспортировки, проведения погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими и точностными характеристиками.

Поставщик должен обеспечить выполнение пусконаладочных работ, проведение на территории Покупателя первичной аттестации оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 организацией аккредитованной ГНМЦ МО РФ или ФГУП «ВНИИФТРИ» на право выполнения данных работ, с разработкой программы и методики аттестации, инструктаж не менее 2 работников предприятия.

По итогам аттестации оборудование должно иметь комплект документов, включая аттестат, протокол первичной аттестации, программу и методику первичной (периодической) аттестации, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации.

После выполнения первичной аттестации согласно ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 сторонами подписывается акт ввода в эксплуатацию оборудования.

В случае отрицательного результата предварительной приемки и/или первичной аттестации, оборудование признается не соответствующим требованиям технического задания и Договора.