Приложение №1 к запросу _ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка измерительного оборудования.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: испытание электрической прочности изделий, измерение электрического сопротивления изоляции между проводниками.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: генерирование напряжения постоянного и переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, а также для измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, изоляции электрооборудования, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты, измерение электрического сопротивления изоляции между проводниками.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1 Установка высоковольтная испытательная УПУ-10М или эквивалент

| Наименование характеристики | Требуемое значение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, кВ | от 0,10 до10,00 | 1 |
| Диапазон измерений напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций не превышающей 5 %, кВ | от 0,10 до10,00 |  |
| Диапазон измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, мА | от 0,03 до10,00 |  |
| Диапазон измерений силы постоянного тока, мА | от 0,03 до10,00 |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, % | ±[1,0+0,1·( ¦ Xk/x ¦-1)], где Xk- конечное значение диапазона измерений, Х- измеряемое значение |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций, не превышающей 5 %, % | ±[1,0+0,1·( ¦ Xk/x ¦-1)], где Xk- конечное значение диапазона измерений, Х- измеряемое значение |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы постоянного и переменного тока при незаземленной нагрузке, % | ±[1,0+0,1·( ¦ Xk/x ¦-1)], где Xk- конечное значение диапазона измерений, Х- измеряемое значение |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы постоянного и переменного тока при заземленной нагрузке, % | ±[2,0+0,1(¦ Xk/x ¦-1)], где Xk- конечное значение диапазона измерений, Х- измеряемое значение |  |
| Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - номинальная частота переменного тока, Гц | 220±22 50 |  |
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, %, не более атмосферное давление, кПа | от -20 до +40 98 от 84 до 106,7 |  |

4.2  Тераомметр Е6-13М или эквивалент

| Наименование характеристики | Требуемое значение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Выходное напряжение, В | От1 до1000 | 1 |
| Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 1·105до 1·1013 |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрического сопротивления, % -в диапазоне от 1·105 до 1·107 -в диапазоне от 1·107 до 1·1010 -в диапазоне от 1·1010 до 1·1013 | ±2 ±4 ±6 |  |
| Установка нуля | разомкнутой нулевой цепи настройка для каждого диапазона |  |
| Режим отображения | силы тока, сопротивления, пикового значения, сортировка результатов, годен /не годен |  |
| Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - номинальная частота переменного тока, Гц | 220±42 50/60 |  |
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздух, % -атмосферное давление, кПа | от +15 до +25 от 75 до 98 от 84 до 107 |  |

4.3 Комплектность Товаров должна соответствовать руководству по эксплуатации (описанию типа средства измерений).

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не предъявляются.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): срок гарантии устанавливается не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 90 (Девяносто) рабочих дней со дня заключения Договора с возможностью досрочной поставки.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное, при необходимости:

9.1 Требование к Товару:

- Установка высоковольтная испытательная и тераомметр должны иметь действующие свидетельства об утверждении типа средств измерения и поставляться с первичной поверкой.

- Поставляемые Товары должны быть новыми, произведенными не ранее 2023 года, неиспользованные ранее и не находившиеся в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукция, изготовленная из бывших в эксплуатации или восстановленных материалов, узлов, иных составных частей).

- Товары должны быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

9.2 Требование к упаковке Товара:

- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товаров от всякого рода повреждений при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работ и хранении. Тара и упаковка входят в цену Товара.

- Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой.

9.3 Требование к поставке Товара:

-Транспортировка Товаров проводится транспортом поставщика крытого типа с соблюдением действующих для данного транспорта правил перевозки груза, при условии обеспечения сохранения формы, размеров, товарного вида деталей и сборочных единиц.