ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на поставку установки вибрационной электродинамической ЭДИВИС – 6000 (или эквивалент)

г. Йошкар-Ола
2022 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	5

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1. Общие положения	8

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение Победителя и Подписание Договора	8

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	12

9.3 Справка о наличии опыта (Форма №3)	20

9.4 Анкета Участника (Форма №4)	21

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	22

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	23

Приложение № 3. Техническое задание	24

Приложение № 4. Проект Договора	24

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо – ведущий специалист по закупкам Крапивина Е. А., контактный телефон: 8(8362) 68-43-93, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – начальник испытательного центра Яндимирова Н.В., контактный телефон: 8(8362) 68-43-14, адрес электронной почты: ic@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения подаются на АО «ЕЭТП» информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru (далее ЭТП).

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 13.10.2022 г. 11:00

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 Процедура открытия доступа к поданным предложениям осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП. Организатору закупки посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным Ценовым Предложениям (далее – «заявка») в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

1.3.5 В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с разделом 11 закупочной документации.

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка установки вибрационной электродинамической ЭДИВИС – 6000 (или эквивалент) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

- Технические требования на поставку установки вибрационной электродинамической ЭДИВИС – 6000 (или эквивалент) указаны в Техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание продукции | Ед. изм. | Кол-во | Требования к продукции | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка вибрационная электродинамическая | шт | 1 | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Участник закупки самостоятельно указывает в коммерческом предложении срок поставки Товара, но не более общего срока поставки оборудования Покупателя. Общий срок поставки Оборудования и выполнения работ - в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. Срок поставки Оборудования в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты подписания Договора. Срок приемки по комплектности и качеству Оборудования, монтажа, проведения пусконаладочных работ, проведение первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013, обучение персонала на территории Заказчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после поставки Оборудования |

2.2 Коммерческая часть

- Срок поставки Товара и выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием.

- Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату за Оборудование на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «31» декабря 2022г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.9 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев, приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «05» октября 2022 г.  в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

5.2 Порядок подачи заявок определяется в соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной площадки АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Ценовое Предложение подается исключительно в форме электронного документа на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

5.5 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки (Предложение) определяется регламентом и функционалом ЭТП.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям, по существу.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой, описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников, прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «25» ноября 2022г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: www.roseltorg.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2022г.№________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку установки вибрационной электродинамической___________, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: поставку установки вибрационной электродинамической ________

______________________________________________________________________________________

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг)

на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2022 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2022г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку МТР: установки вибрационной электродинамической _____________, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить установку вибрационную электродинамическую, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №3 к закупочной документации.

| Состав комплекта установки вибрационной электродинамической: |  |
| --- | --- |
| Виброгенератор (актюатор) | 1 шт. |  |
| Усилитель мощности | 1 шт. |  |
| Охладитель (вентилятор с шумоглушителем) | 1 шт. |  |
| Воздушный компрессор подачи сжатого воздуха | 1 шт. |  |
| Система управления виброиспытаниями в составе: - Контроллер с ПО для управления режимами испытаний: синусоидальная вибрация, широкополосная случайная вибрация, классический удар - Компьютер (монитор, ситемный блок, клавиатура, мышь), - Принтер - Кабели для подключения | 1 комп. |  |
| Акселерометр | 4 шт. |  |
| Кабель для акселерометра | 4 шт. |  |
| Комплект силовых и прочих соединительных кабелей | 1 комп. |  |
| Испытательные грузы для первичной и периодической аттестации | 2 шт. |  |
| Эксплуатационная документация на русском языке на всю установку и её составные части: РЭ, ФО, руководство пользователя программного обеспечения | 1 комп. |  |
| Средства измерений должны поставляться в комплекте с документами на русском языке: методикой поверки, паспортом (формуляром), руководством по эксплуатации, руководством оператора при наличии программного обеспечения. | 1 экз. |  |

Установка вибрационная электродинамическая имеет следующие характеристики:

| Технические характеристики поставляемого Оборудования | Значение |
| --- | --- |
| 1.Виброгенератор (актюатор) |  |
| - максимальное выталкивающее усилие при синусоидальной вибрации | от 6 кН до 6,5 кН |
| - максимальное выталкивающее усилие при широкополосной случайной вибрации | от 4,2кН до 4,5кН |
| - максимальное выталкивающее усилие при многократных ударах | от 12 кН до 12,5кН |
| - диапазон частот | 2…. 5000 Гц |
| - резонансная частота | __________ Гц±5% |
| - максимальный ход (пик-пик) | __________ мм |
| - максимальная скорость | __________м/с |
| - верхний предел номинального диапазона ускорения при синусоидальной вибрации | __________м/с2 |
| - верхний предел номинального диапазона ускорения при широкополосной случайной вибрации | __________м/с2 |
| - верхний предел номинального диапазона ускорения при многократных ударах | __________м/с2 |
| - диаметр вибростола | 250 мм |
| - пневматические опоры | __________шт. |
| - масса подвижной части | __________кг |
| - максимальная нагрузка | __________кг (указать значение) |
| - монтажные втулки на вибростоле диаметром М16 в количестве 16 шт. выполнены согласно чертежу 250 |  |
| Оптическая электронная система вывешивания среднего положения стола | наличие |
| - масса виброгенератора | __________кг |
| - габариты виброгенератора (Д х Ш х В) | ______х_____х_____ мм |
| 2. Усилитель мощности |  |
| - максимальная выходная мощность усилителя | __________ кВА |
| - отношение "сигнал-шум" | __________dB |
| - эффективность усилителя мощности | __________% |
| - общее количество силовых модулей | __________шт. |
| - количество стоек | __________шт. |
| - цветной сенсорный дисплей | диагональ 7’’ |
| - язык интерфейса усилителя | русский |
| - масса усилителя | __________кг |
| - габариты (Д х Ш х В) | ______х_____х_____ мм (указать значение) |
| Функционирование усилителя мощности защищено следующими блокировками: - перенапряжение по выходу; - превышение выход. тока; - превышение (броски) постоянного тока во время включения; - перегрев усилителя; - внутренняя защита для предотвращения работы выходных устройств вне их специфических пределов; - превышение перемещения арматуры вибростенда (виброгенератора); - отказ системы охлаждения виброгенератора; - перегрузка по входу; - отказ силового модуля; - отказ катушки подмагничивания; - отказ входного источника сигнала; | наличие |
| 3. Охладитель (вентилятор с шумоглушителем) |  |
| - потребляемая мощность | __________кВт |
| - диаметр воздуховода внутренний | 120 мм |
| - диаметр воздуховода наружный | 127 мм |
| - длина воздуховода | __________м |
| - произвительность | __________м3/с |
| - давление воздуха | __________кПа |
| - масса (с глушителем) | __________кг |
| - габариты (Д х Ш х В) | ______х_____х_____ мм |
| 4. Компрессор воздушный |  |
| Давление сжатого воздуха | __________атм |
| Производительность | __________л/мин |
| Объем ресивера | __________л |
| Длина воздушного шланга, оснащенного быстроразжимным разъёмом, совместимым со штуцером подачи сжатого воздуха виброгенератора | __________м |
| Длина силовых и сигнальных кабелей | __________м |
| 5. Испытательные грузы для проведения первичной аттестации |  |
| - груз испытательный №1 | 8,5 кг |
| - груз испытательный №2 | 32 кг |
| 6. Акселерометр |  |
| Акселерометр пьезоэлектрический общего назначения | __________шт |
| Длина кабеля | __________м |
| Чувствительность (±10%) | __________мВ/g |
| Динамический диапазон | ± 500 g |
| Частотный диапазон (± 5%) | 0,5 – 10000 Гц |
| Частотный диапазон (± 10%) | 0,3 – 15000 Гц |
| Разрешение | __________ м/с2 (СКЗ) |
| Резонансная частота | __________ кГц (указать значение) |
| Нелинейность | ≤ 1 % |
| Поперечная чувствительность | ≤ 5 % |
| Предел нагрузки (ударной) | ± 5000 g |
| Температурный диапазон | е-54 ~ +121 0С |
| Чувствительность к деформации крепления | __________ (м/с2)/µε |
| Спектральный шум (1 Гц) | __________ (µм/с2)/√Гц |
| Спектральный шум (10 Гц) | __________ (µм/с2)/√Гц |
| Спектральный шум (100 Гц) | __________ (µм/с2)/√Гц |
| Спектральный шум (1000 Гц) | __________ (µм/с2)/√Гц |
| Керамический чувствительный элемент | наличие |
| Сдвиговая нагрузка чувствительного элемента | наличие |
| Материал корпуса | Титан |
| Размер | _____ х_____ мм |
| Масса | __________г |
| Разъем 10-32 Coaxial Jack | наличие |
| Боковое расположение разъема | наличие |
| Крепление10-32 "розетка" | наличие |
| 7. Система управления виброиспытаниями |  |
| 7.1 Контроллер управления |  |
| Диапазон рабочих частот | 0,1 – 35 000 Гц |
| Число аналоговых равнозначных, взаимозаменяемых входных каналов | __________шт |
| Число аналоговых равнозначных взаимозаменяемых выходных каналов | __________шт |
| Диапазон измерений напряжения переменного тока (амплитудных значений) | ± 10 В |
| Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты | ±5*10-5 |
| Диапазон измерений коэффициента нелинейных искажений в диапазоне от 20 до 5000 Гц | 0,1-90% |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента нелинейных искажений Кг, | ± (0,1·Кг+0,03) % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений синусоидального напряжения, соответствующего значениям виброускорения, виброскорости и виброперемещения, на частоте 1 кГц | ±0,5 % |
| Неравномерность АЧХ выходных каналов относительно опорной частоты 1 кГц в диапазоне частот от 0,1 до 3 Гц (включительно) | __________дБ |
| Неравномерность АЧХ выходных каналов относительно опорной частоты 1 кГц в диапазоне частот от 3 до 35000 Гц (включительно) | __________дБ |
| Динамический диапазон автоматического регулирования в режиме синусоидальной вибрации | __________дБ |
| Динамический диапазон автоматического регулирования в режиме широкополосной случайной вибрации | __________дБ |
| Формы импульса удара | полусинус, пилообразный, треугольный, трапецеидальный |
| Поддерживаемые режимы работы входного канала: | Линейный, ICP(IEPE), Зарядовый |
| Сетевой кабель, длина | __________м |
| Ethernet кабель, длина | __________м |
| Кабель ВNC-BNC, длина | __________м |
| Габаритные размеры контроллера (Ш х Г х В) | ______х_____х_____ мм |
| Размер LCD-экрана на контроллере | _____ х_____ мм (указать значение) |
| Разрешение LCD-экрана | _____ х_____ пикс |
| Масса контроллера | __________кг |
| Потребляемая мощность | __________Вт |
| Напряжение переменного тока | 110 - 245 В |
| Дополнительно: - Возможность автономной работы, без управляющего компьютера - Возможность использования системы для аттестации виброиспытательного оборудования - Возможность использования системы для анализа испытаний, проводимых на ударных стендах - Наличие светодиодных индикаторов использования выходных каналов - Выходные каналы имеют одинаковый функционал, (оба канала могут быть использованы для управления) |  |
| Синусоидальная вибрация |  |
| Диапазон частот | от 0,1 до 35000 Гц |
| Относительная погрешность установки частоты | __________% |
| Диапазон скоростей автоматической развертки частоты: 0,1 – 100 Гц/с или 0,1 – 100 окт/мин | наличие |
| Погрешность поддержания СКЗ ускорения | __________% |
| Динамический диапазон автоматического регулирования | __________дБ |
| Диапазон максимальной абсолютной скорости компрессии | 1 – 200 дБ/с |
| Время реакции по обратной связи | __________мс |
| Режимы работы | меняющаяся частота, фиксированная частота, поиск и удержание резонансов |
| Случайная широкополосная вибрация |  |
| Диапазон частот | от 0,1 до 35000 Гц |
| Относительная погрешность измерения СКЗ ускорения | __________% |
| Относительная погрешность длительности испытания | __________% |
| Динамический диапазон управления | __________дБ |
| Разрешение по частоте | от 0,01 до 53 Гц |
| Число степеней свободы | 2 – 1000 |
| Число линий разрешения | 1024 – 65536 |
| Варианты осреднения спектра | экспоненциальное, линейное, быстрое (ПЧСС) |
| Классический удар |  |
| Погрешность поддержания амплитуды удара | __________ % |
| Погрешность поддержания длительности удара | __________% (указать значение) |
| Компенсация импульса | с помощью пред- и постимпульсов с линейными или синусоидальными фронтами |
| Опция для эффективного использования диапазона перемещений вибростенда | наличие |
| Расчёт ударного спектра | наличие |
| Режимы выполнения ударов | «Автоматический» – генерация ударов через заданные пользователем паузы, длительность паузы не ограничена, «Ручной» – удар выполняется по команде пользователя |
| Типы импульсов | треугольник, трапеция, прямоугольник, пила с пиком в начале или в конце, полный синус, полусинус, гаверсинус |
| 7.2 Программное обеспечение системы управления виброиспытаниями: |  |
| - иметь базу данных наиболее распространенных моделей стендов и возможность ее редактирования - иметь открытый программный интерфейс, позволяющий встраивать его в технологические линии - интерфейс программного обеспечения должен быть русскоязычным - обеспечивать задание и сохранение конфигурации входных каналов. Конфигурация каналов должна задаваться индивидуально для каждого файла испытания, ведение базы данных проведенных испытаний; задание профилей испытаний и отображение данных, как в единицах системы СИ, так и в любых единицах, задаваемых пользователем; управление встроенным LCD экраном, а именно задание отображаемой на нем информации; создание отчетов по проведенным испытаниям в соответствии с шаблонами пользователя; резервное копирование и восстановление испытаний, конфигураций каналов и других пользовательских данных; сохранение испытания как шаблон по умолчанию; индикацию состояния каналов - обеспечить формирование заданий на проведение испытаний, управление работой системы в процессе испытания, отображение хода испытаний в удобном для пользователя виде, защиту настроек оборудования от несанкционированного доступа, анализ данных и протоколирование результатов - обеспечивать работу системы в автономном режиме и осуществлять управление вибростендом в соответствии с заданием пользователя, контроль хода выполнения испытания и целостности обратной связи, а также отображение данных о ходе испытания на встроенном дисплее системы - обеспечивать контроль над ходом выполнения испытания с проверкой заданных пользователем ограничений. Однако пользователь должен иметь возможность отключить контроль ограничений - внутреннее ПО приборного блока должно обеспечивать работу системы в автономном режиме и осуществлять управление вибростендом в соответствии с заданием пользователя, контроль хода выполнения испытания и целостности обратной связи, а также отображение данных о ходе испытания на встроенном дисплее системы |  |
| 8. Монитор |  |
| Диагональ экрана | __________" |
| Максимальное разрешение | _____ х_____ |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Яркость | __________Кд/м² |
| Контрастность | __________ |
| Время отклика пикселя | __________мс |
| Угол обзора по вертикали | __________° |
| Угол обзора по горизонтали | __________° |
| Цвета дисплея | __________миллионов |
| Плотность пикселей | __________ppi |
| Частота при максимальном разрешении | __________Гц |
| Видеоразъемы | VGA (D-sub), DVI (DVI-D),HDMI |
| Регулировка наклона | есть |
| Источник питания | 100–240 В 50/60 Гц |
| Кабель питания | наличие |
| Кабель VGA | наличие |
| Кабель HDMI: длина кабеля версия HDMI | наличие __________м __________ (указать версию) |
| 9. Системный блок: |  |
| Процессор |  |
| Количество ядер: | __________ |
| Количество потоков | __________ (указать значение) |
| Базовая тактовая частота процессора | __________МГц |
| Максимальная частота в турбо режиме | __________МГц |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество каналов памяти | __________ |
| Расчетная мощность | __________ВТ |
| Интегрированное графическое ядро | есть |
| Макс. динамическая частота графической системы | __________МГц |
| Редакция PCI Express | __________ (указать версию) |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | __________ |
| Технология виртуализации | есть |
| Материнская плата |  |
| BIOS | AMI |
| UEFI | есть |
| Максимальная частота памяти | __________МГц |
| Количество слотов памяти | __________ |
| Тип и количество портов SATA | __________ |
| Количество слотов PCI-E x16 | __________ |
| Количество слотов PCI-E x1 | __________ |
| Версия PCI Express | __________ |
| Внутренние коннекторы USB на плате | __________x USB 3.2 Gen1, __________ x USB 2.0 |
| Количество и тип USB на задней панели | __________x USB 3.2 Gen1 Type A, __________ x USB 2.0 |
| Видео выходы | 1x VGA (D-Sub), 1x DVI-D, 1х HDMI |
| Скорость сетевого адаптера | __________Мбит/с |
| Кулер для процессора |  |
| Рассеиваемая мощность | __________Вт |
| Разъем для подключения вентиляторов | 4pin |
| Башенная конструкция | да |
| Количество тепловых трубок | __________ |
| Размеры комплектных вентиляторов | ______х_____х_____ мм |
| Максимальный воздушный поток | __________CFM |
| Размеры кулера в сборе | ______х_____х_____ мм |
| Регулировка скорости вращения | PWM |
| Оперативная память |  |
| Тип памяти | DDR4 |
| Форм-фактор памяти | DIMM |
| Объем одного модуля памяти | __________Гб |
| Количество модулей памяти | __________ |
| Тактовая частота | __________МГц |
| Двухканальный режим | да |
| Общий объем памяти | __________Гб |
| Жесткий диск |  |
| Тип | HDD |
| Объем | __________Тб (указать значение) |
| Объем кэш-памяти | __________МБ |
| Скорость вращения шпинделя | __________об/мин |
| Интерфейс | SATA III |
| Питание |  |
| Сертификат 80 PLUS | Bronze |
| Корректор коэффициента мощности (PFC) | активный |
| Мощность (общая) | __________Вт |
| Мощность по линии 12 В | __________Вт |
| Технологии защиты | OPP , OVP , UVP , SCP |
| Корпус |  |
| Форм-фактор корпуса | Mid-Tower |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина | __________мм |
| Число внутренних отсеков 3.5" | __________шт |
| Аудио разъемы: | микрофонный вход (jack 3.5) выход на наушники (jack 3.5) |
| Расположение I/O панели | спереди |
| Количество и тип USB портов на передней панели | __________ (из них __________USB 2.0, __________USB 3.0) |
| 10 Клавиатура |  |
| Количество клавиш | __________ |
| Цифровой блок | есть |
| Длина кабеля клавиатуры | __________м |
| Наличие русской раскладки | да |
| Наличие английской раскладки | да |
| 11 Мышь |  |
| Тип сенсора | оптический |
| Тип подключения | проводная |
| Длина кабеля | __________м |
| Модель сенсора | V-Track |
| Кол-во кнопок | __________ включая колесико |
| Разрешение сенсора | __________ dpi |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Размеры | ______х_____х_____ см |
| Вес | __________г (указать значение) |
| Предустановленное программное обеспечение Операционная система: Пакет Microsoft Office 2016 Home And Business | Microsoft Windows Pro версия ______ (указать версию) Наличие |
| 12 Принтер |  |
| Тип расходных материалов | картридж |
| Поддерживаемые функции | черно-белая лазерная печать |
| Лоток приема бумаги | __________листов |
| Типы материалов для печати | обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт |
| Формат материалов для печати | A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/ Пользовательский, конв. COM10/Конв. Monarch/Конв. C5/Конв. DL, ширина 76,2～216 мм x длина 188～356 мм |
| Плотность материала для печати | 60-163 г/м |
| USB | наличие |
| Поддерживаемые ОС | Win 10 (32/64-разрядн.) / Win 8.1 (32/64-разрядн.) /Win 8 (32/64-разрядн.) / Win 7(32/64-разрядн.) / Win Vista (32/64-разрядн.) / XP(32/64- разрядн.) / Server 2012 (32/64-разрядн.) / Server 2012 R2 (64-разрядн.) / Server 2008 (32/64-разрядн.) / Server 2008 R2(64-разрядн.) / 2003 Server (32/64-разрядн.) / Mac OS X 10.6～ /Linux¹ /Citrix（FR2） |
| Источник питания | 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) |
| Скорость печати | 18 листов/мин, черно-белая (A4) |
| Разрешение печати | _____ х_____точек на дюйм |
| Время разогрева | __________секунд с момента включения питания |
| Время выхода первой страницы | __________сек (указать значение) |
| Языки принтера | UFRII LT |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком (указать марку, модель), (указать производителя), ________ (указать значение)

Поставщик обеспечивает выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, проведение первичной аттестации оборудования с разработкой программы и методики аттестации на территории Покупателя, по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 организацией, аккредитованной ГНМЦ МО РФ на право выполнения данных работ, обучение не менее 2 (Двух) работников предприятия.

По итогам аттестации оборудование имеет комплект документов, включая аттестат, протокол первичной аттестации, программу и методику первичной (периодической) аттестации, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации.

После выполнения шефмонтажных и пусконаладочных работ, первичной аттестации согласно ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 сторонами подписывается акт ввода в эксплуатацию оборудования.

В случае отрицательного результата предварительной приемки и/или первичной аттестации, оборудование признается не соответствующим требованиям технического задания в составе закупочной документации и условиям настоящего Договора.

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. Товара, рублей с НДС* | Цена всего, рублей с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вибрационная электродинамическая _________ (указать марку, модель) _________ (указать производителя) | шт. | 1 |  |  |

*НДС-если применим

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                         (указать цифрами и прописью, если применим)

Поставка Оборудования и выполнение работ осуществляется на следующих условиях:

Срок и условия поставки:

Общий срок поставки Оборудования и выполнения работ- в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок поставки Оборудования в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок приемки по комплектности Оборудования, монтажа, проведения пусконаладочных работ, проведение первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013, обучение персонала на территории Заказчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после поставки Оборудования.

Поставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату за Оборудование на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантийный срок:

Оборудование и комплектующие к нему обеспечивают срок службы - ______________________ лет.

(указать срок)

Срок предоставляемой гарантии _______ (_______________) месяцев со дня ввода оборудования в

(указать срок)

эксплуатацию.

Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя, при условии соблюдения им условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Если Поставщик не является изготовителем оборудования или его составных частей, то в составе его технического предложения должно быть приложено подтверждение необходимых полномочий на распространение фирменных гарантий от изготовителей продукции. Гарантийные сроки на отдельные компоненты оборудования не должны быть меньше гарантийного периода на всю систему.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________________

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.4 Анкета Участника (Форма №4)

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2022г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку установки вибрационной электродинамической в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением метода ранжирования по следующим критериям:

- стоимость Товара (приведенная к единому базису без учета НДС);

- срок поставки;

- условия оплаты.

Сущность метода ранжирования

По каждому критерию оценки и сопоставления предложений каждому предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер (место).

Предложение участника, который предлагает лучшие условия исполнения договора по данному критерию, присваивается первый номер (место).

Далее присужденные по каждому критерию оценки и сопоставления заявок на участие в Закупочной процедуре порядковые номера (места) взвешиваются с учетом значений коэффициентов весомости данных критериев.

Значения коэффициентов весомости по критериям оценки заявок представлены в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование критерия | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| Стоимость Оборудования | 0,7 |
| Срок поставки | 0,1 |
| Условия оплаты | 0,2 |

Итоговое место, присуждаемое каждому Предложению, рассчитывается путем суммирования порядковых номеров (мест), взвешенных с учетом значений коэффициентов весомости, присужденных по каждому критерию оценки данного Предложения.

И = С1 + С2 +У, где

И – итоговое место, присужденное Предложению;

С1 - место, присуждаемое Предложению по критерию «Стоимость товара» с учетом весового коэффициента;

С2 - место, присуждаемое Предложению по критерию «Срок поставки» с учетом весового коэффициента.

У - место, присуждаемое Предложению по критерию «Условия оплаты» с учетом весового коэффициента.

Побеждает Предложение, для которой итоговое место, присужденное Предложению Закупочной комиссией, является минимальным.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».

Предпочтительный срок и условия поставки оборудования для Покупателя

Предпочтительный порядок оплаты для Покупателя.

В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика» (Приложение №4 к закупочной документации_Проект Договора).

Условия оплаты и поставки Оборудования являются оценочными критериями