Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: поставка проектора измерительного (Nikon V-12BDC либо эквивалент).

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: проектор измерительный предназначен для проведения измерений линейных и угловых размеров в процессе изготовления металлокерамических плат в проходящем и отраженном свете.

- Технические требования к МТР:

  - Технические характеристики проектора измерительного (Nikon V-12BDC либо эквивалент):

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Встроенный транспортир для измерения угловых параметров | Предусмотрено |
| Диапазон измерений линейных размеров, мм: - по оси X - по оси Y | От 0 до 150 От 0 до 100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров, мкм: - по оси X - по оси Y | ± (2,5+L/50) ± (2,5+L/50), где L – измеряемая длина, мм |
| Дискретность отсчета линейных размеров, мкм | 0,1 |
| Диапазон измерений плоских улов, градусы (º) | Не уже 0 – 450 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плоских углов, минуты (´) | ±1 |
| Дискретность отсчета измерений плоских углов, угл. мин | 1/0,01 |
| Встроенный цифровой измеритель линейных размеров | Предусмотрено |
| Дискретность отсчёта линейных измерений, мкм | 0,1 |
| Точность цифрового измерителя линейных размеров, мкм | Не хуже 0,1 |
| Максимальная высота исследуемых образцов, мм | Не менее 100 |
| Диаметр проекционного экрана, мм | Не менее 300, но не более 330 |
| Изображение | вертикально прямое, неперевернутое |
| Поворотный револьвер | Предусмотрено |
| Количество позиций для крепления объективов в револьвере, шт. | Не менее 3 |
| Габаритные размеры столика, мм | Длина – не менее 530 и не более 535 Ширина – не менее 320 и не более 325 Толщина – не менее 90 и не более 95 |
| Максимально допустимая нагрузка на стол, кг | Не менее 15 |
| Ход столика (Х х Y), мм | Не менее 150х100 |
| Вес столика, кг | Не менее 25 |
| Размер стеклянной поверхности столика (Х х Y), мм | Не менее 210х160 |
| Размер всей поверхности столика (Х х Y), мм | Не менее 350х230 |
| Проекционный объектив 5x с полуотражающим зеркалом | Предусмотрено |
| Поле зрения для объектива 5х, мм | Не менее 60 |
| Рабочее расстояние для объектива 5х, мм | Не менее 60 |
| Проекционный объектив 10x с полуотражающим зеркалом | Предусмотрено |
| Поле зрения для объектива 10х,мм | Не менее 30 |
| Рабочее расстояние для объектива 10х, мм | Не менее 70 |
| Проекционный объектив 20x с полуотражающим зеркалом | Предусмотрено |
| Поле зрения для объектива 20х,мм | Не менее 30 |
| Рабочее расстояние для объектива 20х, мм | Не менее 70 |
| Электропитание, В(напряжение), Гц(частота) | 220, 50 |
| Вес, кг | Не менее 75 |
| Точность увеличения, % | - при освещении контура не хуже 0,1%; - при освещении вертикальной / наклонной поверхности не хуже 0,15% |
| Размеры, мм | Ширина – не более 410 Глубина – не более 650 Высота – более 1080 |
| Назначенный срок службы | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, % | от +10 до +35 не более 80 |
| Комплектация поставки | Зажимы-клипсы типа LL для крепления кальки на проекционном экране – 4 шт.; Галогенная лампа 24V, 150W – 8 шт.; Запасной предохранитель – 2 шт.; Светоцентрирующая линза – 1 шт.; Пылезащитный чехол – 1 шт.; Программное обеспечение для проведения измерений – 1 шт.; Аппаратное обеспечение – 1 шт. |

  - Технические характеристики аппаратного обеспечения:

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Системный блок | - Предустановленная операционная система Не ниже MS Windows 10 или эквивалент, обеспечивающая работу программного обеспечения - Процессор Количество производительных ядер: не менее 6 Количество потоков: не менее 12 Базовая тактовая частота процессора: не менее 2900 МГц Тип памяти: не менее DDR4 Максимально поддерживаемый объем памяти: не менее 128 ГБ Максимальная частота оперативной памяти: не менее 2933 МГц Количество каналов памяти: не менее 2 Интегрированное графическое ядро: есть Базовая частота графической системы: не менее 350 МГц Поддержка технологии Hyper-Threading: есть Поддержка технологии виртуализации: есть - Материнская плата Форм-фактор: Standard-ATX Количество слотов памяти: не менее 4 Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM Тип поддерживаемой памяти: DDR4 Количество каналов памяти: не менее 2 Максимальный объем памяти: не менее 128 ГБ - Оперативная память Тип памяти: не менее DDR4 Форм-фактор памяти: DIMM Объем одного модуля памяти: не менее 16 Гб Тактовая частота: не менее 2666 МГц Общий объем памяти: не менее 32Гб - Накопитель Тип: HDD Технология записи: CMR Объем: не менее 1000Гб Объем кэш-памяти: не менее 64МБ Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин - Видеокарта (при необходимости) Серия процессора: GeForce RTX или эквивалент Тип видеопамяти: GDDR6 Объем видеопамяти: не менее 8 Гб Частота видеопамяти: не менее 14000 МГц Максимальная пропускная способность памяти: не менее 448 Гбайт/сек Штатная частота работы видеочипа не менее 1500 МГц Максимальное разрешение: не менее 7680x4320 Охлаждение: активное воздушное Разъемы: DisplayPort не менее 1 шт. HDMI не менее 1 шт. - Питание Форм-фактор: ATX Сертификат 80 PLUS: не менее Gold Корректор коэффициента мощности (PFC): активный Мощность по линии 12 В: не менее 650 Вт Технологии защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP - Корпус Форм-фактор: не менее Mid-Tower Материал корпуса: сталь Толщина: не менее 0,5 мм |
| Клавиатура | Количество клавиш: не менее 102 Цифровой блок: есть Длина кабеля клавиатуры: не менее 1,8м |
| Мышь | Тип сенсора: оптический Тип подключения: проводная Длина кабеля: не менее 1,8м Кол-во кнопок: не менее 3-х включая колесико Разрешение сенсора: не менее 1000dpi Интерфейс: USB 2.0 Размеры: не менее 63х37х103мм Вес: не менее 100г |
| Монитор | Диагональ: не менее 24" Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое Изогнутый экран: нет Яркость: не менее 250 Кд/м² Контрастность: не менее 1000:1 Угол обзора по вертикали: не менее 178° Угол обзора по горизонтали: не менее 178° Плотность пикселей: не менее 163 ppi Частота при максимальном разрешении не менее 60 Гц Видеоразъемы: не менее HDMI х1, не менее DisplayPort х1 Источник питания: 100–240 В 50/60 Гц |

  - Программное обеспечение должно обладать следующими возможностями:

Проводить замеры расчетных параметров измерений, таких как:

- расстояние между центрами двух окружностей;

- определение центра расчетного отрезка длины;

- определение параллельности прямых линий;

- определение перпендикулярности линий;

- определение координаты точки касательной к окружности;

- определение координат точек пересечения линии и окружности;

- определение координат точек пересечения окружностей;

- определение биссектрисы угла.

Статистическая обработка данных и их хранения.

Создание пользовательской формы отчета.

Экспорт данных в формат Microsoft Excel.

- Требования к Поставщику: отсутствуют.

- Послепродажное обслуживание:

  - Срок гарантии на проектор измерительный – не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию (подписания акта о пуско-наладке);

  - Срок гарантии производителя должен быть прописан в паспорте к оборудованию;

  - Поставщик должен обеспечить квалифицированную гарантийную поддержку, в том числе:

    - Поставку всех необходимых для эксплуатации материалов и комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

    - Содействие в решении вопросов ремонта проектора измерительного в послегарантийный период (в т.ч. консультация и поставку всех необходимых для эксплуатации материалов и комплектующих, вышедших из строя и требующих замены);

    - Содействие в решении технических вопросов, связанных с эксплуатацией проектора измерительного.

  - Во время гарантийного срока при возможных неполадках проектора измерительного Поставщик обязан осуществить приезд технического специалиста к Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения им претензии. Диагностирование и ремонт - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приезда технического специалиста к Заказчику. В сложных случаях (при необходимости замены поврежденной детали проектора измерительного, для её доставки и приезда технического специалиста) срок устанавливается соглашением 2-х сторон;

  - Транспортные расходы, расходы на запасные части проектора измерительного, подлежащие замене по гарантии, расходы на расходные материалы, используемые во время гарантийного ремонта, а также иные расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара, несет Поставщик.

- Количество МТР:

    - Измерительный проектор – 1 шт.;

    - Зажимы-клипсы– 4 шт.;

    - Галогенная лампа– 8 шт.;

    - Запасной предохранитель – 2 шт.;

    - Светоцентрирующая линза – 1 шт.;

    - Пылезащитный чехол – 1 шт.;

    - Программное обеспечение для проведения измерений – 1 шт.;

    - Аппаратное обеспечение – 1 шт.

- Предпочтительный срок поставки МТР: Общий срок поставки проектора измерительного – в течение 250 (Двести пятьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.  В общий срок поставки   входит:

Срок доставки проектора измерительного – в течение 240 (Двести сорока) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок приемки по комплектности проектора измерительного, срок монтажа, пуско-наладочных работ, на территории Заказчика – в течение 10 (десяти) календарных дней, в том числе инструктаж персонала работе в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента доставки проектора измерительного на склад Заказчика.

- Место поставки: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Продавца до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424003, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к качеству проектора измерительного:

    - Проектор измерительный должен быть выпуска не ранее 2022 г.

    - Проектор измерительный должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем в соответствующей технической документации для данного проектора; без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

    - Проектор измерительный должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.

  - Требования к упаковке Товара:

    - Проектор измерительный должен быть поставлен в упаковке производителя, без нарушения целостности, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий.

  - Требования к сопроводительной технической и иной документации:

    - Руководство по эксплуатации на русском языке;

    - Паспорт (в бумажном и электронном виде);

    - Свидетельство о первичной поверке.