Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР: Поставка сканирующего конфокального профилометра.

2.    Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Обеспечение производства системой для измерений и контроля качества изделий, определения размеров (толщины) металлизации на керамических картах.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Сканирующий конфокальный профилометр предназначен для получения в цифровом виде информации о трехмерной структуре поверхности металлизации на керамических картах, обработки полученной информации с целью определения размеров (толщины) и формы исследуемых элементов.

4.  Технические требования к МТР:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Характеристики поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сканирующий конфокальный профилометр. | шт. | 2 | Измерительная система должна включать: -высокоточную трехкоординатную систему позиционирования; -переключаемые 3D сенсоры на основе принципа конфокальной хроматической микроскопии; -контролеры управления и программное обеспечение «Profilometer» или эквивалент. Метрологические и технические характеристики: - Размер предметного столика, мм, не менее: 230×230. - Плита столика должна быть изготовлена из микропористого материала, обеспечивающая вакуумный прижим для фиксации карт на плите. - Область сканирования, мм, не менее: 170×170. - Максимальная толщина образца, мм, не менее: 40, не более 50. - Глубина считывания по оси Z (по толщине): без перемещения сканирующей головки-не менее 3 мм (при измерительной головке с микронным разрешением-C1) и не менее 150 мкм (с субмикронным разрешением-C2). - Предельная точность измерений по Z: 0,3 мкм для головки С1, 30 нм для головки С2. - Максимальный угол ската поверхности образца: ±21для головки С1, ±42 для головки С2. - Максимальный перепад высоты на образцах: 16 мм для головки С1, 3 мм для головки С2. - Оптическое разрешение по плоскости XY, не более: 4,6 мкм (С1) и 1,1 мкм (С2). - Получение профиля объекта с погрешностями, нм со скоростью сканирования головками C1 и С2, мм\с: менее 100 С1: разрешение XY – 4 мкм, Z – 75 нм, диапазон по Z – 4 мм) С2: разрешение XY – 0.9 мкм, Z – 5 нм, диапазон по Z – 130 мкм) до 100. - Накопленная ошибка измерений по оси XY не хуже ±5 мкм на поле (200х200) мм, по оси Z не хуже ±0,3 мкм. - Дискретность перемещения объекта по плоскости ХY не хуже 0,3 мкм. - Получение изображений 10 Мп с разрешением 4 мкм. - Сшивка в изображение высокого разрешения (> 1 Гп) с погрешностями менее 10 мкм. - Возможность измерения высококонтрастных объектов (коэффициент отражения изменяется на несколько порядков). - Напряжение тока сети питания: 220В (+10%, -15%). - Частота тока сети питания: 50±1Гц. - Потребляемая мощность, не более: 500 Вт. - Система мер метрическая, российская. В состав профилометра должны входить: - блок оптико-механический трехмерного перемещения измерительной головки относительно измеряемого объекта с датчиками координат; - оптические конфокальные измерительные головки с микронным и субмикронным разрешением; - контроллер оптических головок; - высокоразрешающая камера (1-3 мкм в плоскости изображения); - контроллер профилометра; - управляющая ПЭВМ; - основание с антивибрационными опорами и элементами крепления оптико-механических и электронных блоков; - калибровочные образцы на 7 мкм и 25 мкм. Системный блок: Предустановленная операционная система MS Windows 10 (или эквивалент, обеспечивающий функционирование программного обеспечения «Profilometer» в составе оборудования) Процессор (i7 12700 или эквивалент): Количество ядер: не менее 12 Количество потоков: не менее 20 Базовая тактовая частота процессора: не менее 2100 МГц Максимальная частота в турбо режиме: не менее 4900 МГц Тип памяти: не ниже DDR4 Максимально поддерживаемый объем памяти: не менее 128 ГБ Максимальная частота оперативной памяти: не менее 3200 МГц Количество каналов памяти: не менее 2 Интегрированное графическое ядро: есть Базовая частота графической системы не менее 300 МГц Поддержка технологии Hyper-Threading: есть Поддержка технологии виртуализации: есть Материнская плата Форм-фактор: Standard-ATX Сокет: LGA 1700 Чипсет: не менее Z690 Количество слотов памяти: не менее 4 Тип поддерживаемой памяти: не менее DDR4 Количество каналов памяти: не менее 2 Максимальный объем памяти: не менее 128 ГБ Максимальная частота памяти (JEDEC/без разгона): не менее 3200 МГц Количество портов SATA: не менее 4 Версия PCI Express: не менее 4.0 Количество слотов PCI-E x16: не менее 2 Количество слотов PCI-E x1 версии 3.0: не менее 2 Видеовыходы: DisplayPort, HDMI Количество сетевых портов (RJ-45): не менее 1 Скорость сетевого адаптера: не менее 1 Гбит/с Оперативная память Тип памяти: не менее DDR4 Объем одного модуля памяти: не менее 32 Гб Тактовая частота: не менее 3200 МГц Общий объем памяти: не менее 128 Гб Кулер для процессора: Рассеиваемая мощность: не менее 180 Вт Разъем для подключения вентиляторов: 4pin Башенная конструкция: да Количество тепловых трубок: не менее 4 Размеры комплектных вентиляторов: не менее 120мм x 120мм х 25 мм Максимальный воздушный поток: не менее 60 CFM Размеры кулера в сборе: не более 123 x 72 x 156 мм Регулировка скорости вращения: PWM Накопитель 1: Тип: SSD Объем: не менее 1000Гб Тип памяти: TLC DRAM буфер: есть Объем DRAM буфера: не менее 512 МБ Максимальная скорость последовательного чтения: не менее 560 Мбайт/сек Максимальная скорость последовательной записи: не менее 530 Мбайт/сек Накопитель 2: Тип: HDD Объем: не менее 4000Гб Видеокарта: Серия процессора: GeForce RTX (или эквивалент) Тип видеопамяти: GDDR6 Объем видеопамяти: не менее 12 Гб Частота видеопамяти не менее 13000 МГц Максимальная пропускная способность памяти: не менее 360 Гбайт/сек Штатная частота работы видеочипа не менее 1320 МГц Интерфейс подключения: PCI-E 4.0 Максимальное разрешение: не менее 7680x4320 Охлаждение: активное воздушное, не менее 2х вентиляторов Разъемы: DisplayPort не менее 3 шт., HDMI не менее 1 шт. Питание: Форм-фактор: ATX Сертификат 80 PLUS: не менее Gold Корректор коэффициента мощности (PFC): активный Мощность по линии 12 В: не менее 700 Вт Технологии защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP Источник питания: 100–240 В 50/60 Гц Сетевая карта: Интерфейсы: не менее 1 порта 100/1000/2.5GBase-T (RJ-45) Слот установки: PCI Express x1 Стандарты и функции: • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5GBase-T • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX • Соответствие PCI Express 2.1 • Управление питанием ACPI • Wake-on-LAN и “RealWoW!” • Jumbo-фрейм 9,8 КБ • Приоритизация трафика 802.1p • Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q Дуплексный режим: • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с / 2,5 Гбит/с Корпус Форм-фактор: Mid-Tower Материал корпуса: сталь Толщина: не менее 0,4 мм Количество и тип USB портов: не менее 2 USB 2.0, не менее 1 USB 3.0 Клавиатура Количество клавиш: не менее 102 Цифровой блок: есть Длина кабеля клавиатуры: не менее 1,8м Мышь Тип сенсора: оптический Тип подключения: проводная Длина кабеля: не менее 1,5м Модель сенсора: V-Track Кол-во кнопок: не менее 3-х включая колесико Разрешение сенсора: не менее 1000dpi Интерфейс: USB 2.0 Размеры: не менее 63х37х103см Вес: не менее 100г Все комплектующие системного блока должны иметь взаимную совместимость и функционировать друг с другом. Монитор Характеристики экрана: Диагональ: не менее 27" Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое Изогнутый экран: нет Технические характеристики: Яркость: не менее 250 Кд/м² Контрастность: не менее 1000:1 Угол обзора по вертикали: не менее 178° Угол обзора по горизонтали: не менее 178° Частота при максимальном разрешении не менее 60 Гц Интерфейсы Видеоразъемы: HDMI не менее 1 шт., DisplayPort не менее 1 шт. Комплектация: Кабель питания Кабель HDMI Кабель DisplayPort |

Профилометр должен обеспечивать:

- бесконтактное измерение толщины металлизационного покрытия на необожжённой алюмооксидной керамике путем сканирования серии зон измерения и последующей «сшивки» их в одно изображение.

- управление трехкоординатными подвижками, конфокальными сенсорами и видеокамерой;

- автоматическую фокусировку видеокамеры и конфокальных сенсоров;

- программно-алгоритмический сбор изображения высокого разрешения зоны обработки из отдельных изображений;

- проведение постобработки данных выбросов (коррекция выбросов, фильтрация, компенсация наклона);

- полуавтоматическое совмещение с САD-моделью обработки;

- определение размеров и формы исследуемых изделий в полуавтоматическом режиме на основе совмещения с CAD-моделью обработки;

- визуализацию данных измерения в виде 3D графических сеток.

Поставляемый сканирующий конфокальный профилометр должен быть новым, произведенным не ранее 2022 года, неиспользованный ранее и не находившийся в эксплуатации (не допускается поставка выставочного образца, а также изготовленного из бывших в эксплуатации и/или восстановленных материалов, узлов, иных составных частей). Профилометры поставляются с первичной поверкой.

Сканирующий конфокальный профилометр предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- температура воздуха от +10 до +35 °С;

- относительная влажность от 20 до 80 %.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

5.Требования к поставщику/подрядчику: не предъявляются.

6. Послепродажное обслуживание: не требуется.

7. Количество МТР: согласно п.4.

8. Предпочтительный срок поставки МТР: поставка товара осуществляется поставщиком в течение 365 календарных дней с момента заключения договора, в том числе обучение персонала работе с прибором сроком не менее 5 календарных дней.

9. Место поставки МТР: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

10. Иное:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность сканирующего конфокального профилометра от всякого рода повреждений при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работ и хранении. Тара и упаковка входят в цену товара.

2. Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой.

3. Транспортировка проводится транспортом поставщика крытого типа с соблюдением действующих для данного транспорта правил перевозки груза, при условии обеспечения сохранения формы, размеров, товарного вида деталей и сборочных единиц.

4. С оборудованием должен быть поставлен комплект технической документации на русском языке: инструкция по эксплуатации, технический паспорт, методика поверки, свидетельство о поверке.