Приложение №2 к закупочной документации

Техническое задание
на поставку калибратора температуры сухоблочного

1. Количество поставляемого Товара: 1 шт.

2. Назначение товара и цели использования: калибратор предназначен для поверки и калибровки термометров сопротивления, термоэлектрических преобразователей и других средств измерений температуры погружного типа.

3. Основные технические и метрологические характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Диапазон воспроизводимых температур, 0С | от 35 до не менее 425 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения температуры, 0С | ±0.10: от 35 до 100 ±0.15: от 100 до 225 ±0.20: от 225 до 425 |
| Нестабильность поддержания температуры, 0С | не более ±0,010 |
| Неоднородность температуры по вертикали рабочего пространства, 0С | не более ±0,25 |
| Гистерезис, 0С | ±0,04 |
| Разрешающая способность дисплея, 0С | 0.001 |
| Глубина каналов вставки, мм | не менее 200 |
| Время полного охлаждения, мин | 220: от 425 до 35 0С 100: от 425 до 100 0С |
| Время максимального нагрева, мин | 27: от 35 до 425 0С |
| Напряжение питания, В | 230 (±10%) |
| Комплектность | - калибратор температуры 1 шт. - руководство по эксплуатации (на русском языке) 1 шт. - латунная вставка (различные измерительные отверстия) 1 шт. - программное обеспечение 1 шт. - приспособление для извлечения вставок 1 шт. - кабель питания 1 шт. - кабель RS-232 1шт. - действующее свидетельство о первичной поверке 1 шт. - методика поверки 1 шт. |

4. Возможность применения эквивалента товара: в п.3 приведены характеристики, удовлетворяющие требованиям Заказчика и соответствующие калибратору температуры сухоблочного Fluke 9172-Е-256. Допускается поставка эквивалентной равнозначной продукции, обладающей такими же или лучшими показателями качества, техническими, метрологическими и функциональными характеристиками. Предоставление эквивалента не должно повлечь за собой ухудшение характеристик и свойств изделий.

5. Требования к качеству товара: товар должен быть новым (не ранее 2020 года выпуска), то есть не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, арест, запрет и т.п.) к свободному использованию.

6. Требования к упаковке: товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить их от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

7. Требования к транспортировке: транспортировка может производиться любым видом транспорта, обеспечивающим безопасную доставку продукции Заказчику.

8. Требования по объему гарантий качества товара:  Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с момента поставки.

9. Срок поставки: не более 98 (Девяносто восемь) календарных дней со дня подписания договора.

10. Место поставки: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д. 26 АО «Завод полупроводниковых приборов».