Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Сушильный шкаф

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Замена изношенного оборудования основного производства новыми.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: шкаф сушильный предназначен для сушки после обезвоживания в метаноле (после гальванического никелирования и золочения) подвесок с вертикально закрепленными на них металлокерамическими изделиями сложной формы с пазами и углублениями.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): согласно таблице 1. Оборудование должно соответствовать требованиям промышленной безопасности, предъявляемым к оборудованию, эксплуатируемому на химически опасных производственных объектах.

Таблица 1 - Характеристики сушильного шкафа:

| Наименование | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Вытяжная вентиляция | Предназначена для удаления ЛВЖ (паров метанола) | # Должна располагаться сверху сушильного шкафа, с возможностью регулировки вытяжки |
| 2. Материал шкафа | Нержавеющая сталь | Требуется взрывозащищенное исполнение |
| 3. Габаритные размеры рабочей камеры (ШхГхВ) | Ширина: не менее 1950 мм и не более 2350 мм Глубина: не менее 500 мм и не более 700 мм Высота: не менее 720 мм и не более 920 мм | - |
| 4. Габаритные размеры сушильного шкафа (ШхГхВ) | Ширина: не менее 2080 мм и не более 2480 мм Глубина: не менее 540 мм и не более 740 мм Высота: не менее 1610 мм и не более 1810 мм | Нагревательные элементы должны располагаться внизу сушильного шкафа, с высотой не более 790±100 мм |
| 5. Дверной проём | Рабочая камера закрывается герметично двумя дверями | Габаритные размеры должны соответствовать габаритным размерам технологической зоны. Двери должны быть с магнитами. |
| 6. Внутреннее оснащение рабочей камеры | Поперечные перекладины диаметром 8±2 мм, расположенные на расстоянии 110±30 мм – от верхней части рабочей камеры, 150±10 мм – от боковых сторон рабочей камеры | Количество – 10-12 шт. (в зависимости от габаритного размера рабочей камеры). Расстояние между перекладинами – 170 мм. Материал перекладин – нержавеющая сталь |
| 7. Рабочая температура внутри камеры | от 50 до 100 °С | - |
| 8. Время нагрева от комнатной температуры до рабочей | Не более 30 мин | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме - не более ±5 °С. Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме - не более 5 °С |
| 9. Оснащение сушильного шкафа | - Контроллер с возможностью задания и контроля температуры в объеме; - Защита от перегрева; - Световая и звуковая сигнализация неполадок | Средства измерения должны быть поверены |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного оборудования и его успешная эксплуатация на других предприятиях. Информацию предоставить в форме справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 2 штуки.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 127 календарных дней с момента подписания Договора (Срок доставки Оборудования – в течение 120 календарных дней с момента подписания Договора. Срок приемки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, обучения персонала – в течение 7 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика).

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

10. Иное: Совместно с оборудованием поставщик должен предоставить к нему паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке, а также сертификаты (декларации), подтверждающие соответствие продукции требованиям технических регламентов таможенного союза.

Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет заказчика.

Обучение персонала методам работы на поставленном оборудовании проводится силами поставщика.

Шкаф сушильный должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов.

Оборудование должно сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность продуктов в соответствии с действующим законодательством. К оборудованию должен прилагаться сертификат на право разработки и право применения, паспорт, инструкция по эксплуатации, схема электрическая принципиальная шкафа.

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ИОТ – 040 – 2020 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».