Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка сушильного шкафа

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: сушка полуфабрикатов.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: сушка сослоенных керамических карт и карт с нанесённой на поверхность металлизацией.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) представлены в таблице 1:

Таблица 1 - Технические требования

| Наименование | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Вытяжная вентиляция | Предназначена для удаления органики (паров толуола, ДБФ, терпинеола) | Должна располагаться сверху сушильного шкафа, с возможностью регулировки вытяжки |
| 2. Материал шкафа | Внутренняя часть шкафа должна быть из нержавеющей стали | - |
| 3. Габаритные размеры рабочей камеры (ШхГхВ), м | Не менее 1,25 х 0,70 х 1,50 м | Данные размеры должны обеспечивать размещение в рабочей камере пакетов шириной не менее 1,25 м и глубиной не менее 0,70 м |
| 4. Дверной проём | Рабочая камера закрывается герметично двумя дверями | Габаритные размеры должны соответствовать габаритным размерам технологической зоны. Шкаф должен обеспечивать сушку даже при открывании дверей (без прерывания сушки). |
| 5. Внутреннее оснащение рабочей камеры | 1. В шкафу должно быть не менее 3-х полок с максимальной нагрузкой не менее 25 кг 2. Во внутренней камере не должно быть нагревательных элементов. | Каждая полка должна обеспечивать возможность расположения на ней стопки с лотками общей высотой 0,3 м (т.е. расстояние между двумя соседними полками должно быть около 0,5 м). |
| 6. Рабочая температура внутри камеры | От 40 до 90°С с точностью поддержания температуры по всему объёму в установившемся тепловом режиме ±5°С | Максимальная температура 100°С. Значение температуры и времени должно выводиться на приборную панель, размещённую снаружи сушильного шкафа. Расположение нагревательных элементов и система вентиляции должна обеспечивать равномерность нагрева по всему объёму шкафа. |

Продолжение таблицы 1

| Наименование | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 7. Время нагрева от комнатной температуры до рабочей | Не более 30 мин | - |
| 8. Оснащение сушильного шкафа | Приборная панель с контроллером с возможностью задания и контроля температуры в объёме; Защита от перегрева | Средства измерения должны быть поверены |
| 9. Подключение к сети электропитания | Источник питания - 220 В, 50 Гц | - |
| 10. Система рециркуляции воздуха | Двигатель должен находиться с внешней стороны шкафа | Должно исключаться попадание искр в нагнетаемый во внутреннюю камеру шкафа воздух |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного оборудования и его успешная эксплуатация на других предприятиях. Информацию предоставить в форме справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счёт поставщика на всем периоде гарантийного срока.

- Количество МТР / объём работ / объём услуг: 5 шт.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 90 календарных дней с момента подписания Договора (Срок доставки Оборудования – в течение 83 календарных дней с момента подписания Договора. Срок приёмки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, обучение персонала – в течение 7 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика).

Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счёт поставщика.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

- Иное: Комплектность технической документации:

- Паспорт (на русском языке) с отметками об испытаниях завода изготовителя и знаком качества.

- Инструкция по безопасному применению (на русском языке).

- Руководство по эксплуатации и ремонту (на русском языке).

- Электрическая схема принципиальная.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Товара: Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в таблице 1, сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством и отвечать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2022 года изготовления. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть без повреждений и не должна нарушать целостность Товара.