Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: Поставка сканирующего конфокального профилометра.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Обеспечение производства системой для измерений и контроля качества изделий, определения размеров (толщины) металлизации на керамических картах.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Сканирующий конфокальный профилометр предназначен для получения в цифровом виде информации о трехмерной структуре поверхности металлизации на керамических картах, обработки полученной информации с целью определения размеров (толщины) и формы исследуемых элементов.

- Технические требования к МТР:

  - Технические характеристики сканирующего конфокального профилометра:

| Характеристики | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Размер предметного столика, мм | Не менее 230×230 |
| Плита столика должна обеспечивать вакуумный прижим для фиксации карт на плите | Предусмотрено |
| Область сканирования, мм | Не менее 170×170 |
| Максимальная толщина образца, мм | Не более 40 |
| Глубина считывания по оси Z (по толщине) без перемещения сканирующей головки: -при измерительной головке с микронным разрешением C1, мм -при измерительной головке с субмикронным разрешением C2, мкм | Не менее 3,9 Не менее 350 |
| Предельное разрешение по Z: -для головки С1, нм -для головки С2, нм | 70 25 |
| Максимальный угол наклона поверхности образца: -для головки С1, ° -для головки С2, ° | 20 40 |
| Линейность: -для головки С1, мкм -для головки С2, мкм | ±0,45 ±0,15 |
| Быстродействие – максимальная частота выборки, кГц | 4 |
| Скорость перемещения головок: -максимальная, мм/с -рабочая скорость, мм/с | 50 До 10 |
| Максимальный перепад высоты на образцах: -для головки С1, мм -для головки С2, мм | 30 8 |
| Оптическое разрешение по плоскости XY: -для головки С1, мкм -для головки С2, мкм | Не более 9 Не более 2 |
| Накопленная ошибка измерений: -по оси XY на поле (200х200) мм, мкм -по оси Z, мкм | Не хуже ±5 Не хуже ±0,3 |
| Дискретность перемещения объекта по плоскости ХY, мкм | Не хуже 0,3 |
| Получение изображений 10 Мп с разрешением, мкм | 4 |
| Сшивка в изображение высокого разрешения (> 1 Гп) с погрешностями, мкм | Менее 10 |
| Возможность измерения высококонтрастных объектов (коэффициент отражения изменяется на несколько порядков) | Предусмотрено |
| Напряжение тока сети питания, В | 220 (+10%, -15%); |
| Частота тока сети питания, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 500 |
| Калибровочный образец на 7 мкм | Предусмотрено |
| Калибровочный образец на 25 мкм. | Предусмотрено |
| Система мер метрическая, российская | Предусмотрено |
| Условия эксплуатации: -температура окружающей среды, °С -относительная влажность, %. | От +10 до +35 От 20 до 80 |

  - Технические характеристики управляющей ПЭВМ:

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Системный блок | Предустановленная операционная система MS Windows 10 (или эквивалент, обеспечивающий функционирование программного обеспечения «Profilometer» в составе оборудования) Процессор (i7 12700 или эквивалент): Базовая тактовая частота процессора: не менее 2100 МГц Материнская плата Форм-фактор: Standard-ATX Сокет: LGA 1700 Чипсет: не менее Z690 Количество слотов памяти: не менее 4 Тип поддерживаемой памяти: не менее DDR4 Оперативная память Объем одного модуля памяти: не менее 32 Гб Общий объем памяти: не менее 128 Гб |
| Накопитель 1 | Тип: SSD Объем: не менее 1000Гб Тип памяти: NVMe |
| Накопитель 2 | Тип: HDD Объем: не менее 4000Гб |
| Видеокарта | Серия процессора:RTX 3060 (или эквивалент) Тип видеопамяти: GDDR6 Объем видеопамяти: не менее 12 Гб Охлаждение: активное воздушное, не менее 2х вентиляторов Разъемы: DisplayPort не менее 3 шт., HDMI не менее 1 шт. |
| Питание | Форм-фактор: ATX Сертификат 80 PLUS: не менее Gold Корректор коэффициента мощности (PFC): активный Мощность по линии 12 В: не менее 700 Вт Технологии защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP Источник питания: 100–240 В 50/60 Гц |
| Сетевая карта | Интерфейсы: не менее 1 порта 100/1000/2.5GBase-T (RJ-45) Слот установки: PCI Express x1 |
| Корпус | Форм-фактор: Mid-Tower Материал корпуса: сталь Толщина: не менее 0,4 мм Количество и тип USB портов: не менее 2 USB 2.0, не менее 1 USB 3.0 |
| Клавиатура | Количество клавиш: не менее 102 Цифровой блок: есть Длина кабеля клавиатуры: не менее 1,8м |
| Мышь | Тип сенсора: оптический Тип подключения: проводная Длина кабеля: не менее 1,5м Все комплектующие системного блока должны иметь взаимную совместимость и функционировать друг с другом. |
| Монитор | Характеристики экрана: Диагональ: не менее 27" Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое |

4.3. Профилометр должен обеспечивать:

- бесконтактное измерение толщины металлизированного покрытия на необожжённой алюмооксидной керамике путем сканирования серии зон измерения и последующей «сшивки» их в одно изображение.

- управление трехкоординатными подвижками, конфокальными сенсорами и видеокамерой;

- полувтоматическую фокусировку видеокамеры и конфокальных сенсоров;

- программно-алгоритмический сбор изображения высокого разрешения зоны обработки из отдельных изображений;

- проведение постобработки данных выбросов (коррекция выбросов, фильтрация, компенсация наклона);

- полуавтоматическое совмещение с САD-моделью обработки;

- определение размеров и формы исследуемых изделий в полуавтоматическом режиме на основе совмещения с CAD-моделью обработки;

- визуализацию данных измерения в виде 3D графических сеток.

4.4. Измерительная система должна включать:

-высокоточную трехкоординатную систему позиционирования;

-переключаемые 3D сенсоры на основе принципа конфокальной хроматической микроскопии;

-контролеры управления и программное обеспечение «Profilometer» или эквивалент.

5.Требования к поставщику/подрядчику: не предъявляются.

6. Послепродажное обслуживание: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

7. Количество МТР: Сканирующий конфокальный профилометр – 2 штуки.

Состав сканирующего конфокального профилометра:

- блок оптико-механический трехмерного перемещения измерительной головки относительно измеряемого объекта с датчиками координат – 1 шт;

- оптические конфокальные измерительные головки с микронным и субмикронным разрешением – 2 шт;

- контроллер оптических головок – 2 шт;

- высокоразрешающая камера (1-3 мкм в плоскости изображения) – 1 шт;

- контроллер профилометра – 1 шт;

- управляющая ПЭВМ – 1 шт;

- стол для управляющей ПЭВМ – 1 шт;

- основание с антивибрационными опорами и элементами крепления оптико-механических и электронных блоков – 1 шт;

- калибровочный образец – 2 шт.

8. Предпочтительный срок поставки МТР: поставка товара осуществляется поставщиком в течение 365 календарных дней с момента заключения договора, в том числе инструктаж специалистов Заказчика с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации сканирующего конфокального профилометра и его обслуживанию сроком не менее 5 календарных дней.

9. Место поставки МТР: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26,

АО «Завод полупроводниковых приборов».

10. Иное:

10.1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность сканирующего конфокального профилометра от всякого рода повреждений при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работ и хранении. Тара и упаковка входят в цену товара.

10.2. Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой.

10.3. Транспортировка проводится транспортом поставщика крытого типа с соблюдением действующих для данного транспорта правил перевозки груза, при условии обеспечения сохранения формы, размеров, товарного вида деталей и сборочных единиц.

10.4. С оборудованием должен быть поставлен комплект технической документации на русском языке: инструкция по эксплуатации, технический паспорт, методика поверки, свидетельство о поверке.

10.5. Поставляемый сканирующий конфокальный профилометр должен быть новым, произведенным не ранее 2023 года, неиспользованный ранее и не находившийся в эксплуатации (не допускается поставка выставочного образца, а также изготовленного из бывших в эксплуатации и/или восстановленных материалов, узлов, иных составных частей).