Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Поставка климатической камеры термошока.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Проведение испытаний на быстрое изменение температуры среды (метод двух камер).

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Определение способности изделий сохранять внешний вид и параметры после воздействия быстрого изменения температуры окружающей среды.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Технические требования:

Климатическая камера термошока должна иметь следующие характеристики:

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого Оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техническая характеристика | Значение |
| 1. | Климатическая камера термошока | шт. | 3 | Количество камер, независимо управляющихся | 2 |
|  |  |  |  | Расположение камер | Вертикальное (друг над другом) |
|  |  |  |  | Внешние размеры корпуса всей камеры, (В×Ш×Г), мм, не более | 2050х1100х2050 |
|  |  |  |  | Внутренние размеры рабочего объема каждой камеры (В×Ш×Г), мм, не менее | 580х450х480 |
|  |  |  |  | Размеры перемещающего лифта (В×Ш×Г), мм, не менее | 300х350х350 |
|  |  |  |  | Вес оборудования кг, не более | 420 |
|  |  |  |  | Диапазон создаваемых (поддерживаемых) температур в рабочем объеме камеры холода, ºС: минимальное значение, не выше максимальное значение, не ниже | -70 +100 |
|  |  |  |  | Диапазон создаваемых (поддерживаемых) температур в рабочем объеме камеры тепла, ºС: минимальное значение, не выше максимальное значение, не ниже | +50 +250 |
|  |  |  |  | Скорость нагрева от +20С до максимальной температуры, С /Мин, не менее | 2 |
|  |  |  |  | Скорость охлаждения от +20С до минимальной температуры, С /Мин, не менее | 1 |
|  |  |  |  | Отклонение температуры в установившемся тепловом режиме не хуже С: | ±2 |
|  |  |  |  | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме: В нижней (холодной) камере: в диапазоне от -70С до +100С, С | от 2 до 6 |
|  |  |  |  | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме: В верхней (горячей) камере: в диапазоне от +50С до +100С, С в диапазоне от +100С до +150С, С в диапазоне от +100С до +250С, С | от 3 до 9 от 5 до 15 от 10 до 30 |
|  |  |  |  | Время перемещения лифта из одной камеры в другую, мин, не более | 3 |
|  |  |  |  | Полки съемные, шт., не менее | 2 |
|  |  |  |  | Крепления полки, комплект, не менее | 2 |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка на полку, кг, не менее | 25 |
|  |  |  |  | Материал внутреннего корпуса, полок и крепления | листовая полированная нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Материал внешнего корпуса | Сталь окрашенная термостойкой порошковой краской |
|  |  |  |  | Дверь одностворчатая, с двойным уплотнением по периметру | Да |
|  |  |  |  | Технологическое отверстие на левой боковой стенке в рабочий объем, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр технологического отверстия, мм | от 50 до 100 |
|  |  |  |  | Теплоизолирующая заглушка для технологического отверстия, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Смотровое инспекционное окно в двери, закрывающей рабочий объем каждой камеры, из закалённого стекла, размером (В x Ш), мм, не менее | 300×300 |
|  |  |  |  | Встроенное освещение рабочего объема с выключателем | Да |
|  |  |  |  | Режим работы | Долговременный, циклический |
|  |  |  |  | Программирование режимов | Да |
|  |  |  |  | Панель управления | Цветная/ сенсорное управление |
|  |  |  |  | Размер панели управления, (В×Ш), мм, не менее | 90х150 |
|  |  |  |  | Управление режимами работы оборудования | программируемый контроллер |
|  |  |  |  | Программируемые режимы работы контроллера: |  |
|  |  |  |  | - количество программ, не менее | 1000 |
|  |  |  |  | - шагов в каждой программе, с возможностью повторения, не менее | 1000 |
|  |  |  |  | - запись параметров работы в реальном времени в архив с возможностью экспорта этих записей в формат Excel - порты USB - язык программного обеспечения | Наличие Наличие русский |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность, кВт, не более | 7 |
|  |  |  |  | Электропитание | 380В±10%, трехфазное, 50±4Гц |
|  |  |  |  | Защита оборудования: - программное обеспечение, установленное в контроллере должно иметь закрытый код - автоматическая защита от аварийных ситуаций; - пожарный датчик; - программирование максимальной температуры отключения; - заземление корпуса оборудования; - звуковая сигнализация при возникновении неисправностей. | наличие |

Все детали оборудования и крепеж должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь антикоррозионное покрытие.

Схема электропитания должна содержать систему защиты от сбоя питающей сети.

Все средства измерения, входящие в состав оборудования, в момент поставки должны быть поверены, срок с момента подписания акта приемки оборудования до следующей поверки не менее 2/3 межповерочного интервала.

Комплектность технической документации:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр (паспорт) оборудования на русском языке | шт. | 3 |
| 2 | Руководство по эксплуатации и обслуживанию оборудования (на русском языке) | шт. | 3 |
| 3 | Схема электрических соединений, иные схемы, достаточные для послегарантийного обслуживания оборудования | шт. | 3 |
| 4 | Программа и методика первичной (периодической) аттестации оборудования, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации | шт. | 3 |
| 5 | Паспорта и методики поверки всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 3 |
| 6 | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений входящих в состав оборудования | комплект | 3 |
| 7 | Свидетельства о первичной поверке всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 3 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за период с 2019 года по 2024 год).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Средняя наработка оборудования на отказ – не менее 10 000 часов.

Средний срок службы – не менее 10 лет.

Сроки гарантии - не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантия качества оборудования распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию оборудования.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Заказчику, после гарантийного обслуживания.

Гарантийное обслуживание на территории Заказчика должно производиться представителями поставщика или производителя оборудования.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 200 (Двухсот) рабочих дней с даты подписания Договора.

Срок поставки Оборудования в течение 140 (Ста сорока) рабочих дней с даты подписания Договора.

Срок проведения инструктажа персонала и проведение первичной аттестации в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента поставки Оборудования на склад Покупателя.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

В сроки поставки включается поставка на склад Покупателя, проведение  первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013, инструктаж не менее 2 работников предприятия.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком по адресу Покупателя:

424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу с учётом его длительного хранения.

9. Иное, при необходимости

Поставляемое оборудование должно быть новым, работоспособным, не ранее 2024 г.в. (оборудованием, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не собранными из восстановленных комплектующих, не являвшимся выставочным образцом).

Оборудование должно содержать все необходимые расходные материалы для проведения проверки работоспособности и подтверждения технических характеристик                       оборудования.

Оборудование должно сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность продуктов в соответствии с действующим законодательством. К оборудованию должен прилагаться сертификат на право разработки и право применения.

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

Доставка должна производиться в жесткой упаковке, обеспечивающей защиту оборудования от воздействий окружающей среды на всех этапах транспортировки, проведения погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими и точностными характеристиками.

Поставщик должен обеспечить проведение на территории Заказчика первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 организацией аккредитованной ФГБУ «ГНМЦ» МО РФ или ФГУП «ВНИИФТРИ» на право выполнения данных работ, с разработкой программы и методики аттестации, инструктаж не менее 2 работников предприятия.

По итогам аттестации оборудование должно иметь комплект документов, включая аттестат, протокол первичной аттестации, программу и методику первичной (периодической) аттестации, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации.

После выполнения первичной аттестации согласно ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 сторонами подписывается акт ввода в эксплуатацию оборудования.

В случае отрицательного результата предварительной приемки и/или первичной аттестации, оборудование признается не соответствующим требованиям технического задания и Договора.