Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка климатической камеры тепла.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: проверка способности изделий (опытных образцов и серийной продукции) сохранять параметры и внешний вид в условиях термических и климатических воздействий.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: термическая и климатическая обработка изделий.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Климатическая камера тепла - 2 шт.

Технические требования к климатической камере тепла:

| Техническая характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Внешние размеры корпуса, (В×Ш×Г), мм не более | 1800×800×1500 |
| Внутренние размеры рабочего объема (В×Ш×Г), мм не менее | 500×500×400 |
| Вес оборудования, кг не более | 550 |
| Допустимая нагрузка на дно внутреннего объема оборудования, кг не менее | 70 |
| Материал внешнего корпуса | сталь листовая холоднокатаная конструкционная углеродистая, с защитным полимерным покрытием по ГОСТ 1050-2013. |
| Материал внутреннего корпуса | листовая полированная нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014. |
| Толщина материала внутреннего корпуса, мм не менее | 2 |
| Смотровое инспекционное окно в двери, закрывающей рабочий объем, размером не менее (В x Ш), мм не менее | 150×150 |
| Смотровое инспекционное окно из закалённого стекла (трёхкамерный стеклопакет с электронагревательным элементом), толщиной мм не менее | 70 |
| Дверь одностворчатая, с двойным уплотнением по периметру и с зажимами | Да |
| Наличие форкамеры | Да В тыльной части полезного объема камеры, с ТЭНами, вентилятором циркуляции воздушного потока (в задней части форкамеры), капиллярным датчиком аварийного температурного реле. Форкамера должна быть отделена от рабочего объема съемной панелью. |
| Диапазон создаваемых (поддерживаемых) температур в рабочем объеме, ºС: минимальное значение, не более максимальное значение, не менее | + 40 + 170 |
| Отклонение достигнутого значения температуры во внутреннем объеме от заданного, в установившемся режиме по датчику, установленному внутри, ºС, не более | ± 1 |
| Градиент температуры в рабочем объеме оборудования в установившемся режиме, ºС не более | 3 |
| Средняя скорость нагрева, ºС в мин не менее | 2 |
| Дискретность индикации температуры, ºС | 0,1 |
| Дискретность установки рабочей температуры, ºС | 0,1 |
| Погрешность измерительного устройства (датчика температуры),ºС не более | ±(0,15+0,002*¦t¦), где t – фактическое значение температуры |
| Задаваемая влажность (диапазон влажности), % | до 50 ºС - до 98%; 50-60 ºС - до 70%; 60-70 ºС - до 50%; 70-80 ºС - до 40% |
| Потребляемая мощность, кВт не более | 4 |
| Напряжение питания 3-х фазное | 380 ± 10 %. Схема электропитания должна содержать систему защиты от сбоя питающей сети. |
| Программирование режимов | Да |
| Ручное управление | Да |
| Полки съемные, шт. не менее | 3 |
| Крепления полки, комплект не менее | 3 |
| Материал полок и крепления | листовая полированная нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014. |
| Допустимая нагрузка на полку, кг не менее | 50 |
| Шаг регулировки высоты полок в рабочем объеме, мм не более | 50 |
| Технологические отверстия на боковых стенках в рабочий объем, шт. | 2 |
| Диаметр технологического отверстия, мм | от 50 до 100 |
| Теплоизолирующая заглушка для технологического отверстия, шт. | 2 |
| Встроенное освещение рабочего объема с выключателем на передней панели | Да |
| Силовой кабель питания, длина м не менее | 3 |
| Управление режимами работы оборудования | программируемый контроллер |
| Программируемые режимы работы контроллера: |  |
| - количество программ, не менее | 80 |
| - шагов в каждой программе, с возможностью повторения, не менее | 10 |
| - запись параметров работы в реальном времени в архив с возможностью экспорта этих записей в формат Excel | Наличие |
| - Требования к сохранению данных: |  |
| - интервал записи | от 10 с до 12 ч |
| - размер архивной памяти, не менее | 2 Мб |
| - порт для связи с компьютером для вывода и архивирования данных | RS485, USB |
| - протокол связи | Modbus либо эквивалент |
| - режим сбора и архивации данных | автоматический |
| Защита оборудования: - автоматическая защита от аварийных ситуаций; - от перегрева рабочего объема, реализованными: - программно; - аппаратно, независимо от системы управления; - от перегрева вентилятора - от отсутствия и нарушения чередования фаз; - от короткого замыкания ТЭНов; - заземление корпуса оборудования; - звуковая сигнализация при возникновении неисправностей. | наличие |
| Программное обеспечение | - должно обеспечивать работу с контроллером под управлением ОС Windows; - программа должна: принимать и накапливать текущие значения и установки, а также отображать текущие и сохраненные ранее результаты измерений параметров в цифровом и графическом виде, экспортировать и сохранять данные в формате Excel; - должно иметь закрытый исходный код от стороннего вмешательства и не должно подлежать несанкционированному изменению поставщиком и пользователем; - при использовании дополнительного стороннего программного обеспечения, оно должно иметь бессрочную лицензию. |
| Детали оборудования и крепежи | должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь антикоррозионное покрытие. |
| Условия работы и режим эксплуатации | 1) камеры тепла предназначены для непрерывной работы в течение одной рабочей смены (8 ч). 2) Температура окружающей среды: от 10 °С до 25 ºС. 3) Относительная влажность воздуха: от 30 % до 80 %, при 25 ºС. 4) Атмосферное давление: 84-106,7 кПа 5) Минимальное расстояние от стен помещения до оборудования: от 1500 до 1510 мм |

Требования поверки: Все средства измерения, входящие в состав оборудования, в момент поставки должны быть поверены. Срок с момента подписания акта приемки оборудования до следующей поверки – не менее 2/3 межповерочного интервала.

Эксплуатационная документация:

| № | Наименование | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр (паспорт) оборудования на русском языке | шт. | 2 |
| 2 | Руководство по эксплуатации и обслуживанию оборудования (на русском языке) | шт. | 2 |
| 3 | Программа и методика первичной (периодической) аттестации оборудования, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации | шт. | 1 |
| 4 | Схема электрических соединений, иные схемы, достаточные для послегарантийного обслуживания оборудования | шт. | 2 |
| 5 | Паспорта и методики поверки всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 2 |
| 6 | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений входящих в состав оборудования | комплект | 2 |
| 7 | Свидетельства о первичной поверке всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 2 |
| 8 | Аттестат о прохождении первичной аттестации | шт. | 2 |

Требования по охране труда:

- В паспорте, инструкции по эксплуатации климатической камеры тепла должна быть отражена информация о мерах безопасности при работе с оборудованием. Оборудование должно соответствовать требованиям промышленной безопасности.

- Должна быть обеспечена электробезопасность установок при работе с ними согласно Приказу №903н (от 15.12.2020 г.) «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

6.1 Средняя наработка оборудования на отказ – не менее 10 000 ч.

Средний срок службы – не менее 12 лет.

Сроки гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию

6.2 Гарантия качества оборудования распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию оборудования.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Покупателя, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Покупателя, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Покупателю, после гарантийного обслуживания.

Гарантийное обслуживание на территории Покупателя должно производиться представителями Поставщика или производителя оборудования.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 130 (Ста тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок поставки Оборудования - в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок пусконаладочных работ, инструктаж персонала и проведение первичной аттестации - в течение 40 (Сорока) календарных дней после уведомления от Покупателя о готовности к проведению данных работ.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

В сроки поставки включается поставка на склад Покупателя, выполнение пусконаладочных работ, проведение  первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013, инструктаж 2 работников предприятия.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком по адресу Покупателя:

424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

9. Иное:

9.1 Оборудование должно быть новым, работоспособным, изготовленным не ранее 2024 г. (оборудованием, которое не было в эксплуатации, ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не собранными из восстановленных комплектующих, не являвшимся выставочным образцом).

Оборудование должно содержать все необходимые расходные материалы для проведения проверки работоспособности и подтверждения технических характеристик оборудования.

9.2 Требования к упаковке: доставка должна производиться в жесткой упаковке, обеспечивающей защиту оборудования от воздействий окружающей среды на всех этапах транспортировки, проведения погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими и точностными характеристиками. Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

9.3 Проведение первичной аттестации для климатических камер тепла: Поставщик должен обеспечить выполнение пусконаладочных работ, и проведение на территории Покупателя первичной аттестации оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 организацией аккредитованной ГНМЦ МО РФ или ФГУП «ВНИИФТРИ» на право выполнения данных работ, с разработкой программы и методики аттестации, инструктаж 2 работников предприятия. Количество часов для инструктажа – 4 ч.

По итогам аттестации оборудование должно иметь комплект документов, включая аттестат, протокол первичной аттестации, программу и методику первичной (периодической) аттестации, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации.

После выполнения пусконаладочных работ, первичной аттестации согласно ГОСТ Р 8.568-2017, ГОСТ РВ 0008-002-2013 сторонами подписывается акт ввода в эксплуатацию оборудования.

В случае отрицательного результата предварительной приемки и/или первичной аттестации, оборудование признается не соответствующим требованиям технического задания и Договора.