Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: «Изготовление и поставка измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне».

2.Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

- изготовление и поставка измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и относительной диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне.

3.Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

3.1. Изготавливаемый (разрабатываемый) измерительный комплекс должен применяться для контроля значений тангенса угла диэлектрических потерь 
и диэлектрической проницаемости керамических материалов в процессе производства, 
а также при проведении всех категорий испытаний.

3.2. Измерительный комплекс предназначен для измерения керамики ВК-87, ВК-91 в виде пластин и листов.

4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Поставщик должен изготовить и поставить измерительный комплекс для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне.

Технические требования.

| 4.1. Требования к составу измерительного комплекса | Векторный анализатор цепей: - Диапазон рабочих частот, МГц: от 10 до 44000; -Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала, не более ±2×10-6 Гц; -Диапазон установки уровня выходной мощности: от 10 МГц до 40 ГГц; от мину 50 до 0 дБм. от 40 ГГц до 44 ГГц; от минус 50 до минус 5 дБм. -Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня выходной мощности, не более ±2,0 дБ; -Верхняя граница линейности амплитудной характеристики измерительных приемников, соответствующая компрессии 0,1 дБ – 0 дБм -Уровень собственного шума приёмников, нормализованный к полосе 1 Гц, в диапазоне частот, не более: от 10 МГц до 27 ГГц; минус 143 дБм. от 27 ГГц до 40 ГГц; минус 135 дБм. свыше 40 ГГц до верхней границы; минус 130 дБм. -Диапазон измерений модуля коэффициента отражения - от 0 до 1; -СКО трассы при измерениях модуля коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3 кГц, не более 0,004 дБ; -Количество измерительных портов, не менее 2. -Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента отражения ±[Ed + (Er-1) ¦Sii¦ + Es ¦Sii¦2], где ¦Sii¦ - действительный (или измеренный) модуль коэффициента отражения исследуемого устройства в линейном масштабе (отн. ед.); Ed - эффективная направленность; Er.- эффективный трекинг отражения; Es - эффективное согласование источника. Пределы нормированы для двухполюсников или четырехполюсников с бесконечным ослаблением; - Диапазон измерений фазы коэффициента отражения, градус – от минус 180 до 180; -Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента отражения в диапазоне модуля коэффициента отражения ¦Sii¦ от 0,018 до 1,000 (от -35 до 0 дБ), ° – ±[1,0+(180/π) arcsin(∆¦Sii¦/¦Sii¦)]; - Диапазон измерений КСВН – от 1,0 до 4,5; - Пределы допускаемой относительной погрешности измерений КСВН, % – ±[2∆¦Sii¦ 100] / [1-¦Sii¦2-∆¦Sii¦ (1+¦Sii¦)] - Диапазон измерений модуля коэффициента передачи при уровне выходной мощности -10 дБм и полосе фильтра промежуточной частоты 10 Гц, дБ: от 10 МГц до 27 ГГц; от минус 113 до 10. от 27 ГГц до 40 ГГц; от минус 105 до 10. свыше 40 ГГц до верхней границы; от минус 100 до 10. - Диапазон измерений модуля коэффициента передачи при любом уровне выходной мощности и полосе фильтра промежуточной частоты, дБ: от DMIN = ( PNF(∆fIF) - POUT + 10 ) до DMAX = ( PLIN - POUT ) где PLIN ... верхняя граница линейности амплитудной характеристики измери- тельных приемников, дБм; POUT уровень выходной мощности, дБм; PNF(ΔfIF) .. уровень собственного шума приёмников в полосе пропускания фильтра промежуточной частоты ΔfIF, дБм: PNF(ΔfIF) = PNF(ΔfIF.1Hz) + 10⋅lg(ΔfIF / ΔfIF.1Hz) ΔfIF - ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты при измерении, Гц; ΔfIF.1Hz - ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты, равная 1 Гц. - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи: ±¦Sji¦ [(Et-1) + Es ¦Sii¦ +El ¦Sjj¦ + DMIN ¦Sji¦-1 + L (¦Sji¦/DMAX)2], где ¦Sji¦ - действительный (или измеренный) модуль коэффициента передачи в линейном масштабе (отн. ед.); ¦Sii¦ и ¦Sjj¦ - действительный (или измеренный) модуль коэффициента отражения входа и выхода исследуемого устройства в линейном масштабе; Et - эффективный трекинг передачи; El - эффективное согласование нагрузки; L = 0,012 - коэффициент, характеризующий линейность амплитудной характеристики приёмников; DMIN и DMAX - нижняя и верхняя границы диапазона измерений модуля коэффициента передачи, линейный масштаб; Для перевода из логарифмического масштаба, выраженного в дБ, в линейный: D[lin] = 10D[dB] / 20. - Диапазон измерений фазы коэффициента передачи, °: от минус 180 до 180. - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи, °: ±[0,5+(180/π) arcsin(∆¦Sji¦/¦Sji¦)] Среднее квадратическое отклонение трассы при измерении модуля коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3 кГц, не более – 0,004 дБ; - Полоса пропускания фильтра промежуточной частоты, Гц: от 1 до 2∙106. - комплект измерительной оснастки, включающий высокодобротные резонаторы, элементы СВЧ тракта, в том числе разъемы и кабели для подключения измерительных резонаторов к устройству генерации и анализа параметров; - специализированное программное обеспечение для автоматизированного расчета значений тангенса угла диэлектрических потерь и относительной диэлектрической проницаемости (ПО); - стандартные образцы относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. |
| --- | --- |
| 4.2. Требования к техническим характеристикам измерительного комплекса. | Диапазон значений толщин образцов: от 0,2 до 2,5 мм Диапазон измеряемых значений εr: от 2 до 20 Диапазон измеряемых значений tgδ: от 0,00005 до 0,01 Погрешность измерения εr, не более: 3 % Погрешность измерения tgδ, не более: - в диапазоне от 0,01 до 0,005 – 11 % - в диапазоне от 0,001 до 0,005 – 13 % - в диапазоне от 0,0001 до 0,001 – 31 % Центральные частоты измерительных резонаторов, ГГц: 1; 2, 5, 10 |
| 4.3. Требования к измерительной оснастке. | 4.3.1 Конструкция резонаторов должна обеспечивать возможность измерения листовых диэлектрических материалов с низкими значениями диэлектрических потерь. 4.3.2 Конструкция резонаторов должна обеспечивать возможность измерения листовых материалов с различной толщиной. |
| 4.4. Требования к программному обеспечению. | 4.4.1 Программное обеспечение разрабатывается для автоматизации процесса расчета измеряемых параметров макетных образцов. 4.4.2 Операционная система – Windows 10 и выше (64 бит). 4.4.3 Язык программирования – Python/ С / С++ / С#. 4.4.4 Программное обеспечение должно в автоматическом режиме проводить все необходимые расчеты как самих измеряемых параметров, так и погрешностей. |
| 4.5. Требования к надежности. | 4.5.1 Срок службы измерительной оснастки , лет, не менее – 5 |
| 4.6. Требования к условиям эксплуатации. | 4.6.1 Условия эксплуатации измерительного комплекса должны соответствовать общим техническим требованиям ГОСТ 22261-94. |
| 4.7. Требования к средствам измерений. | 4.7.1 В качестве средства измерения используется векторный анализатор цепей (ВАЦ) с максимальной рабочей частотой, ГГц, не менее - 42 4.7.2 Количество измерительных портов – 2. |
| 4.8. Требования к устройству управления и отображения информации (УУиОИ) | Системный блок: - Предустановленная операционная система Не ниже MS Windows 10 PRO или эквивалент, обеспечивающая работу ПО. Минимальные системные требования: -операционная система Windows 10 или старше. -тип процессора – Intel Core 2 Duo; -тактовая частота процессора – 1 ГГц; -объем оперативной памяти – 4 Гб; -объем доступного дискового пространства – 500 Мб; -разрешение экрана – 1024×768. MS office (2021) - Процессор (i5 10400 или эквивалент) Количество производительных ядер: не менее 6 Количество потоков: не менее 12 Базовая тактовая частота процессора: не менее 2900 МГц Тип памяти: не менее DDR4 Максимально поддерживаемый объем памяти: не менее 128 ГБ Максимальная частота оперативной памяти: не менее 2933 МГц Количество каналов памяти: не менее 2 Интегрированное графическое ядро: есть Базовая частота графической системы: не менее 350 МГц Поддержка технологии Hyper-Threading: есть Поддержка технологии виртуализации: есть - Материнская плата (ASUS PRIME Z590-P или эквивалент) Форм-фактор: Standard-ATX Количество слотов памяти: не менее 4 Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM Тип поддерживаемой памяти: DDR4 Количество каналов памяти: не менее 2 Максимальный объем памяти: не менее 128 ГБ Разъемы: DisplayPort не менее 1 шт. HDMI не менее 1 шт. - Оперативная память (ADATA XPG GAMMIX D20 P 8Gb G.Skill RIPJAWS V 16 Gb или эквивалент) Тип памяти: не менее DDR4 Форм-фактор памяти: DIMM Объем одного модуля памяти: не менее 8 Гб Тактовая частота: не менее 2666 МГц Общий объем памяти: не менее 16Гб Количество модулей памяти: не менее 2х - Накопитель (1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZEX или эквивалент) Тип: HDD Технология записи: CMR Объем: не менее 1000Гб Объем кэш-памяти: не менее 64МБ Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин - Накопитель (250 ГБ 2.5" SATA накопитель Crucial MX500 / Samsung 870 EVO Samsung 970 EVO Plus или эквивалент) Объем накопителя: не менее 250 Gb Dram-буфер: есть Объем DRAM буфера: не менее 256 Mb Чтение не менее 560 Мбайт/сек, Запись не менее 510 Мбайт/сек, Тип ячеек 3D NAND 3 бит TLC или MLC - Кулер (ZALMAN CNPS9X Optima или эквивалент) Тип: башенный TDP: не менее 125 Вт Подключение: 4pin - Питание (DEEPCOOL PK500D или эквивалент) Форм-фактор: ATX Сертификат 80 PLUS: не менее Bronze Корректор коэффициента мощности (PFC): активный Мощность по линии 12 В: не менее 498 Вт Технологии защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP - Корпус (InWin EAR-065 или эквивалент) Форм-фактор: не менее Mid-Tower Материал корпуса: сталь Толщина: не менее 0,5 мм - Клавиатура (Logitech K120 или эквивалент) Количество клавиш: не менее 102 Цифровой блок: есть Длина кабеля клавиатуры: не менее 1,8м - Мышь (A4Tech OP-720S или эквивалент) Тип сенсора: оптический Тип подключения: проводная Длина кабеля: не менее 1,5м Кол-во кнопок: не менее 3-х включая колесико Разрешение сенсора: не менее 1000dpi Интерфейс: USB 2.0 Размеры: не менее 62х37х103мм Вес: не менее 86г - Фильтр сетевой(Pilot S или эквивалент) Длина кабеля: не менее 5м Тип входной вилки: тип F Общее количество розеток: не менее 5 Максимальная мощность подключенной нагрузки: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10А Максимальная поглощаемая энергия: не менее 150 Дж Наличие предохранителя: есть Виды защиты: От КЗ: есть От импульсных помех: есть От перегрузки: есть При грозовых разрядах: есть - Монитор: (Philips 243V7QJABF или эквивалент) Диагональ: не менее 24" Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое Изогнутый экран: нет Яркость: не менее 250 Кд/м² Контрастность: не менее 1000:1 Угол обзора по вертикали: не менее 178° Угол обзора по горизонтали: не менее 178° Плотность пикселей: не менее 93 ppi Частота при максимальном разрешении не менее 60 Гц Видеоразъемы: не менее HDMI х1, не менее DisplayPort х1 не менее VGA x1 Источник питания: 100–240 В 50/60 Гц Кабель HDMI не ниже 1,4: есть Кабель DP не ниже 1,2: есть - Принтер: Canon LBP6030B или эквивалент Общие характеристики: Тип устройства: принтер Тип расходных материалов: картридж Поддерживаемые функции – печать Устройство подачи бумаги: многофункциональный лоток емкостью не менее 150 листов Лоток приема бумаги не менее 100 листов Типы материалов для печати: обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт Формат материалов для печати: A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / Пользовательский Конв. COM10 / Конв. Monarch / Конв. C5 / Конв. DL ширина: не менее 76,2мм - не более 216 мм, длина не менее 188 мм. - не более 356 мм Плотность материала для печати: универсальный лоток: 60–163 г/м² Интерфейс USB: да Поддерживаемые ОС: Win 8.1 (32/64-разрядн.) / Win 8 (32/64-разрядн.) / Win 7 (32/64-разрядн.) / Win Vista (32/64-разрядн.) / XP (32/64-разрядн.) / Server 2012 (32/64-разрядн.) / Server 2012 R2 (64-разрядн.) / Server 2008(32/64-разрядн.) / Server 2008 R2 (64-разрядн.) / 2003 Server (32/64-разрядн.) / Mac OS X 10.6 /Linux / Citrix（FR2） Источник питания: 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Характеристики принтера: Способ печати: монохромная лазерная печать Разрешение печати: не менее 600 x 600 точек на дюйм Время разогрева: не более 7,8 секунд с момента включения питания Время выхода первой страницы: не более 10 сек. Языки принтера: UFRII Поле печати: не более чем по 5 мм сверху, снизу, слева и справа Расходные материалы (входят в комплект поставки вместе с каждым устройством): В количестве 2 шт.: Картридж стартовый (с чипом, входит в комплект поставки с завода-изготовителя) – 1 шт. Картридж, совместимый с устройством (с чипом) – 1 шт. Кабель соединительный: Разъем 1: USB 2.0 A Разъем 2: USB 2.0 B Вид разъема 1: Male Вид разъема 2: Male Длина кабеля 1.8м. |
| 4.9. Требования к метрологическому обеспечению | 4.9.1 Векторный анализатор цепей должен быть внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений и иметь свидетельство о первичной поверке. 4.9.2 Стандартные образцы должны быть внесены в государственный реестр утвержденных типов ГСО и иметь описание типа ГСО. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

5.1. Опыт работы на рынке не менее чем 3 года.

5.2. Наличие квалифицированного персонала, прошедшего обучение и имеющего опыт работы в соответствующей области.

5.3. Наличие необходимой техники и оборудования для изготовления и поставки измерительного комплекса.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта

Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика. У Поставщика необходимо наличие собственной сервисной службы для обеспечения гарантийного обслуживания и послегарантийного ремонта.

В случае, если во время приёмки были обнаружены производственные дефекты, некомплектность Оборудования, Поставщик за свой счёт устраняет дефекты, доукомплектовывает или заменяет Оборудование в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

В случае, если во время гарантийного срока возникает неисправность в Оборудовании не по вине Покупателя, Поставщик за свой счёт устраняет дефекты, доукомплектовывает или заменяет Оборудование в течение не более 1 (одного) месяца с момента соответствующего уведомления (рекламации).

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

| № этапа | Наименование и содержание этапа | Результат (что предъявляется) | Срок выполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эскизно-техническое проектирование - Разработка конструкции измерительной оснастки. - Разработка пользовательского интерфейса ПО - Закупка материалов и комплектующих для изготовления измерительной оснастки | - Эскизная конструкторская документация на измерительную оснастку - Программная документация на ПО | С даты заключения договора – 30 ноября 2024 г. |
| 2 | Изготовление - Закупка материалов и комплектующих. - Изготовление измерительной оснастки. - Сборка и настройка измерительной оснастки, подтверждение метрологических характеристик. - Закупка материалов и комплектующих для сборки измерительного комплекса. - Сборка измерительного комплекса, отладка, настройка, проведение предварительных измерений - Сборка и отладка специализированного программного обеспечения | - Проект описания типа средства измерений. - Руководство по эксплуатации комплекса - Руководство оператора по работе с программным обеспечением. - Программная документация на ПО | 01 декабря 2024 г– 31 мая 2025 г. |
| 3 | Приемо-сдаточные испытания - Сборка и наладка измерительной комплекса на территории Заказчика, проведение первичного инструктажа по работе с оборудованием. - Проведение предварительных испытаний на образцах с известными характеристиками. - Проведение испытаний на образцах керамики, предоставленных Заказчиком - Оформление итогового отчета. | - Акт о соответствии характеристик измерительного комплекса требованиям ТЗ - Свидетельство об утверждении типа измерений. - Акт приема-передачи оборудования. - Акт о выполнении пуско-наладочных работ. - Акт ввода в эксплуатацию. - Итоговый научно-технический отчет. | 01 июня 2025 г– 20 марта 2026 г. |

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

| № этапа | Место изготовления и поставки |
| --- | --- |
| 1 | Поставщик |
| 2 | Поставщик |
| 3 | 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26 |

9. Иное, при необходимости:

Программа приемо-сдаточных испытаний

| № п/п | Параметр испытаний | Способ и критерии оценки | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целостность упаковки, отсутствие внешних и внутренних повреждений, механических дефектов, царапин. | Визуально. Отсутствие внешних повреждений, механических дефектов узлов и агрегатов. |  |
| 2 | Комплектность согласно спецификации поставки. | Наличие перечисленного оснащения. |  |
| 3 | Комплектность технической документации на русском языке | Наличие: - Технический паспорт; - Руководство по эксплуатации; - Инструкция по профилактическому обслуживанию. |  |
| 4 | Инструктаж персонала | Проведение инструктажа персонала принципам работы с измерительным комплексом. |  |
| 5 | Стабильность и точность поддержания заданных параметров оборудования | Опытное опробование измерения образцов, не менее 3-х типов по 10 шт. каждого типа. Отсутствие сбоев в работе оборудования. |  |
| 6 | Проведение измерений образцов | - Работоспособность всех систем установки, ее узловых агрегатов и элементов; - Проведение измерений на образцах из керамического материала, керамики марки ВК-87, ВК91-2 на образцах керамической ленты различных партий, не менее 2-х дней; - Проверка возможностей комплекса проводить измерения на частотах 1 ГГц, 2 ГГц, 5 ГГц, 10 ГГц; - Программное обеспечение должно в автоматическом режиме проводить все необходимые расчеты как самих измеряемых параметров, так и погрешностей; - Проверка эргономичности рабочего места персонала; - Проверка производительности оборудования; |  |

Требования к результатам работы

В качестве результатов работы представляется научно–технический отчет в объеме, установленном настоящим ТЗ.

Документация, разрабатываемая при исполнении Договора, должна соответствовать ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

Отчет о научно-исследовательской работе.» Структура и правила оформления», ГОСТ 3.1118-82, ГОСТ 3.1105-2011 и «Положения о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса» утвержденного Минэкономики РФ 06.05.2000г.

Отчетная документация выполняется:

– машинописным способом в 3-х экземплярах;

– на электронных носителях (USB-накопители) в 3-х экземплярах.

Экземпляры № 1, 2 представляется Заказчику, экземпляр № 3 хранится у Поставщика.

Научно-технический отчет должен объединять все разделы по этапам работ и выводы по результатам работы.

Образцы для проведения измерений предоставляются Заказчиком не позднее, чем за 30 дней до окончания 2 этапа. Поставщик проводит измерения относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь на своем оборудовании и предоставляет протоколы измерений.

Предварительная сборка и настройка измерительного комплекса осуществляется Поставщиком на своей территории. После подтверждения работоспособности и необходимых метрологических характеристик измерительный комплекс отгружается Заказчику.

При приемо-сдаточных испытаниях Поставщик осуществляет окончательную сборку и наладку измерительного комплекса на территории Заказчика, проводит первичный инструктаж сотрудников по работе с измерительным комплексом.

По завершению пуско-наладочных работ Заказчик и Поставщик подписывают Акт приема-передачи оборудования и Акт ввода оборудования в эксплуатацию.