Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Поставка течеискателя масс-спектрометрического гелиевого.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Течеискатель предназначен для контроля герметичности оснований металлокерамических корпусов путем проверки вакуумплотности сборочных единиц.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Установка предназначена для измерения потоков гелия при проведении неразрушающего контроля на герметичность металлокерамических оснований.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1 Количество МТР:

Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый – 2 шт.

4.2 Течеискатель включает в себя:

- Собственно установка;

- Встроенный или внешний многоступенчатый безмасляный вакуумный насос для откачки испытуемого объема газа с повышенной степенью сжатия по гелию.

- Эксплуатационная документация (Паспорт на установку, Руководство по эксплуатации установки, Утвержденная методика поверки, Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений, Свидетельство о первичной поверке, выданное организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений).

-  Транспортная упаковка.

4.3 Габаритные размеры течеискателя:

- Длина не более 600 мм;

- Ширина не более 400 мм;

- Высота не более 500 мм.

4.4 Габаритные размеры вакуумного насоса:

- Длина не более 600 мм;

- Ширина не более 400 мм;

- Высота не более 500 мм.

4.5 Характеристики течеискателя:

4.5.1 Материал корпуса - нержавеющая сталь.

4.5.2 Присоединительные фланцы – DN25 ISO-KF.

4.5.3 Течеискатель должен быть оборудован:

- Встроенной гелиевой течью для калибровки;

- Циклом автоматической продувки;

- Встроенной функцией обнуления фонового значения гелия;

- Встроенной функцией автоматической корректировки фонового сигнала с автоматической регулировкой времени интегрирования;

- Звуковой индикацией информации;

- Функцией самозащиты для предотвращения загрязнения масс-спектрометрической системы с ионным источником с двойным катодом;

- Возможностью перехода в спящий режим, который позволяет перевести течеискатель в экономный режим потребления энергии;

- Встроенным клапаном напуска атмосферы в течеискатель;

- Панелью управления, состоящей из ЖК экрана для отображения информации об уровне течи, статусе прибора, ошибках и других сообщений на русском и английском языках; кнопок START, STOP, ZERO, MENU и других кнопок различных команд, зависящих от конкретного меню.

4.6 Технические характеристики течеискателя:

| Единицы измерения интенсивности течи: | мбар·л/с; м3· Па/с; торр·л/с; атм·см3/с и др. |
| --- | --- |
| Максимальная определяемая течь, мбар·л/с: | 1·10-1 |
| Минимальная определяемая течь, мбар·л/с: | 3·10-11 |
| Время готовности к работе с момента включения в сеть, мин: | 2 |
| Время готовности к проведению измерений на наличие течи с момента нажатия кнопки «Пуск», с: | 2 |
| Время отклика - время с момента обдува изделия гелием, до момента обнаружения (индикации, сигнализации) течи выше порогового значения, с: | менее 1 |
| Время готовности к следующему измерению после обнаружения предыдущей течи при текущем цикле испытаний, с: | не более 5 |
| Скорость натекания встроенной калиброванной течи, мбар·л/с: | не более 1·10-7 |
| Скорость откачки форвакуумного насоса, м3/ч: | не менее 15 |
| Режим работы: | Продолжительный (до 16 ч в сутки) |
| Тип размещения: | Напольное исполнение |
| Масса, не более: | 50 кг |

4.7 Условия работы и режим эксплуатации:

1) Оборудование предназначено для непрерывной работы в течение 2 рабочих смен (16 часов).

2) Температура окружающей среды: от плюс 15°С до плюс 35°С.

3) Относительная влажность воздуха: от 45 % до 80 %.

4.8 Требования к качеству товара:

4.8.1 Оборудование должно иметь маркировку, предусматривающую:

- Товарный знак предприятия – изготовителя;

- Заводской номер;

- Год, месяц изготовления.

4.8.2 Оборудование должно быть произведено не ранее 2024 года.

4.8.3 Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

4.8.4 Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

4.8.5 Все средства измерения (при наличии), входящие в состав оборудования, должны быть с первичной поверкой.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется поставляемая продукция.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока. Поставщик должен иметь возможность собственными силами обеспечить ремонт оборудования в период гарантийного обслуживания.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 36 календарных дней с даты подписания Договора, в том числе: срок доставки Оборудования до склада в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора; срок приемки, монтажа, проведение приемо - сдаточных испытаний, инструктаж персонала осуществляются Поставщиком в течение 1 календарного дня (8 рабочих часов) с момента доставки оборудования на склад Покупателя; проведение первичной аттестации течеискателя масс-спектрометрического гелиевого – в течение 5 календарных дней после приемки, монтажа и проведения приемо-сдаточных испытания Оборудования. Допускается поставка ранее предпочтительного срока, с письменного согласия Покупателя. Поставка производится транспортом Поставщика и включена в стоимость оборудования. Обучение персонала не менее 4 человек методам работы на поставленном оборудовании в течение одного дня проводится силами Поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет Заказчика. Акт ввода оборудования в эксплуатацию подписывается после проведения первичной аттестации Оборудования в течении 3-х рабочих дней.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное:

9.1 Требования к упаковке:

Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и обеспечивать транспортировку до склада заказчика без повреждений содержимого.

9.2 В случае отрицательного результата предварительной приемки оборудование признается не соответствующим требованиям технического задания и Договора.

9.3 Требования к безопасности:

Производственное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и обеспечивать безопасность работ при монтаже, эксплуатации и ремонте, должно быть пожаро- и взрывобезопасным и в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ выше установленных санитарных норм и не должно создавать опасности в результате воздействия влажности, солнечной радиации, механических колебаний, перепадов давлений и температур и т.п.