Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: Поставка камеры глубокого вакуума

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Проведение испытаний на воздействие атмосферного пониженного давления

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Проверка способности металлокерамических корпусов выполнять свои функции в условиях атмосферного пониженного давления по методам 209 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Технические требования:

Камера глубокого вакуума должна иметь следующие характеристики:

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого Оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техническая характеристика | Значение |
| 1. | Камера глубокого вакуума | Шт. | 1 | Внешние размеры корпуса, ( В×Ш×Г ), мм, не более | 1800х1400х1700 |
|  |  |  |  | Внутренние размеры рабочего объема (В×Ш×Г), мм, не менее | 500х500х500 |
|  |  |  |  | Вес оборудования, кг, не более | 700 |
|  |  |  |  | Диапазон воспроизводимых давлений, мм.рт.ст. | от 1·10-6 до (645…795) |
|  |  |  |  | Продолжительность времени установления достигнутого значения минимального давления в пустом рабочем объеме, от момента запуска на режим, час | Не более 8 |
|  |  |  |  | Диапазон температур, °C | -70…+155 (термоплита) |
|  |  |  |  | Материал термоплиты | Медь |
|  |  |  |  | Размер термоплиты, мм, не менее | 450х450 |
|  |  |  |  | Амплитуда колебаний температуры в установившемся режиме, ºС, не более | ±2 |
|  |  |  |  | Скорость охлаждения, ºС /мин, не менее | 1,5 |
|  |  |  |  | Скорость нагрева, ºС /мин, не менее | 2,0 |
|  |  |  |  | Материал внутреннего корпуса | листовая полированная нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Окно для просмотра, Ø мм не менее | 150 |
|  |  |  |  | Подача питания на образцы | наличие |
|  |  |  |  | Встроенное освещение рабочего объема с выключателем на передней панели | Да |
|  |  |  |  | Колеса (регулируемые, со стопорным механизмом), шт. | 4 |
|  |  |  |  | Панель управления | Цветная/ сенсорное управление |
|  |  |  |  | Диагональ дисплея, дюйм, не менее | 7 |
|  |  |  |  | Режим работы | Непрерывный/долговременный |
|  |  |  |  | Управление режимами работы оборудования | программируемый контроллер |
|  |  |  |  | Программируемые режимы работы контроллера: |  |
|  |  |  |  | - количество программ, не менее | 15 |
|  |  |  |  | - шагов в каждой программе, с возможностью повторения, не менее | 999 |
|  |  |  |  | - отсрочка старта | наличие |
|  |  |  |  | - запись параметров работы в реальном времени в архив с возможностью экспорта этих записей в формат Excel | наличие |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность, кВт, не более | 15 |
|  |  |  |  | Напряжение питания, В | 380±10% |
|  |  |  |  | Защита оборудования: - от перегрева с отключением питания на ТЭН; - от превышения заданного предела температуры с аварийной сигнализацией и остановкой работы камеры; - от неправильной последовательности фаз; - от перегрева всех электродвигателей; - от перегрузки и коротких замыканий в системе управления. | наличие |

Все детали оборудования и крепеж должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь антикоррозионное покрытие.

Схема электропитания должна содержать систему защиты от сбоя питающей сети.

Все средства измерения, входящие в состав оборудования, в момент поставки должны быть поверены, срок с момента подписания акта приемки оборудования до следующей поверки не менее 2/3 межповерочного интервала.

Поставщик должен обеспечить проведение на территории Заказчика первичной аттестации оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017 организацией, аккредитованной Государственным научным метрологическим институтом или Государственным региональным центром метрологии на право выполнения данных работ, с разработкой программы и методики аттестации.

По итогам аттестации оборудование должно иметь комплект документов, включая аттестат, протокол первичной аттестации, программу и методику первичной (периодической) аттестации, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации.

После выполнения первичной аттестации согласно ГОСТ Р 8.568-2017 сторонами подписывается акт ввода в эксплуатацию оборудования.

В случае отрицательного результата предварительной приемки и/или первичной аттестации, оборудование признается не соответствующим требованиям технического задания и Договора.

Требования к эксплуатационной документации (на русском языке):

| № | Наименование | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр (паспорт) оборудования на русском языке | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации и обслуживанию оборудования (на русском языке) | шт. | 1 |
| 3 | Программа и методика первичной (периодической) аттестации оборудования, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации | шт. | 1 |
| 4 | Паспорта и методики поверки всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 5 | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 6 | Свидетельства о первичной поверке всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель оборудования (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за период с 2019 по 2024гг).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Средняя наработка оборудования на отказ - не менее 10 000 часов.

Средний срок службы - не менее 10 лет.

Сроки гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантия качества оборудования распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию оборудования.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Заказчику, после гарантийного обслуживания.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 240 (Двухсот сорока) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок поставки Оборудования - в течение 210 (Двухсот десяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок проведения пуско-наладочных работ, инструктажа персонала и первичной аттестации - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

В сроки поставки включается поставка на склад Покупателя, выполнение пуско-наладочных работ, проведение первичной аттестации оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017 и инструктаж не менее 2 работников предприятия.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком по адресу Покупателя: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу с учётом его длительного хранения.

9. Иное, при необходимости

Поставляемое оборудование должно быть новым, работоспособным, не ранее 2024 г.в. (оборудованием, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не собранными из восстановленных комплектующих, не являвшимся выставочным образцом).

Оборудование должно содержать все необходимые расходные материалы для проведения проверки работоспособности и подтверждения технических характеристик оборудования.

Доставка должна производиться в жесткой упаковке, обеспечивающей защиту оборудования от воздействий окружающей среды на всех этапах транспортировки, проведения погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими и точностными характеристиками.