Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка рентгеновского дифрактометра

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: предназначен для рентгенофазового контроля состава первого материала согласно существующему технологическому процессу и контроля материалов, поступающих на входной контроль.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемые при выполнении работ/оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

  - По своим характеристикам рентгеновский дифрактометр должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Технические требования |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| - Рентгеновский дифрактометр |  |
| Тип дифрактометра | Настольный |
| Тип гониометра | Вертикальный θ–θ с горизонтальным положением образца и связанным угловым перемещением трубки и детектора |
| Рентгенооптическая схема | Брэгга-Брентано |
| Радиус гониометра, мм, не менее | 150 мм |
| Угловой диапазон, градус | От 0 до +160 (базовая) От 0 до +155 (с позиционно-чувствительным детектором) |
| Транспортная скорость, градус/мин, не менее | 1000 |
| Режимы сканирования | дискретный/непрерывный |
| Скорость сканирования 2θ, градус/мин | от 0,1 до 100 |
| Минимальный шаг сканирования 2θ, градус, не более | 0,001 |
| Абсолютная погрешность определения углового положения максимума, градус, не более | 0,02 |
| Высоковольтный источник питания, выходная мощность, Вт, не менее | 300 |
| Тип рентгеновской трубки | БСВ-46 (малогабаритная, медный анод, с водяным охлаждением, размер фокуса 0,4 х 8,0 мм, мощность не более 600 Вт) |
| Базовые функции | 1. Встроенный управляющий компьютер 2. Встроенная система охлаждения трубки 3. Полностью заводская настройка 4. Программное обеспечение для управления и сбора данных |
| Дополнительные устройства и ПО | 1. Система быстрой регистрации с позиционно-чувствительным детектором Mythen 2R 1D, щелевым устройством и ловушкой первичного пучка для измерений на ближних углах; 2. Программное обеспечение для рентгенофазового анализа со встроенной картотекой порошковых стандартов; 3. Аналитическое программное обеспечение «Кристаллография и дифракционный анализ» (КДА) |
| Характеристики позиционно-чувствительного детектора Mythen 2R 1D | Сенсор: линейка кремниевых диодов Размер стрипа: 50 мкм ± 3 мкм Количество каналов: 640 Активная область: 8×32 мм2 Скорость счета на один канал: > 1 × 106 Диапазон энергий: 4 - 40 кэВ Эффективность (для 8 кэВ): 96% Охлаждение: воздушное |
| Ток | Переменный |
| Электропитание | 230 В±10% / 50±1 Гц / 1ф |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 2200 |
| Высота, мм, не более | 900 |
| Ширина (с соединительными штекерами), мм, не более | 900 |
| Длина (глубина), мм, не более | 800 |
| Масса, кг, не более | 160 |
| - Монитор |  |
| Монитор | LCD 24" с интерфейсом DVI |
| Кабель | DisplayPort(m)-DVI-D(m) 2м |
| - Аналитическое программное обеспечение |  |
| Программное обеспечение для рентгенофазового анализа со встроенной картотекой порошковых стандартов | Программное обеспечение должно обладать следующими возможностями: - Загрузка одного и нескольких файлов экспериментальных данных; - Наличие встроенной картотеки порошковых рентгенограмм стандартов (не менее 200 тыс.); - Вывод таблицы межплоскостных расстояний (углов дифракции), относительных интенсивностей и индексов Миллера для рефлексов каждого стандарта; - Дополнительно, если известно, вывод информации о химической формуле, названии соединения, названии минерала, структурной формуле, кристаллической системе, параметрах элементарной ячейки, а также других физических и химических данных; - Поиск и выбор стандартов из картотеки по установленным критериям; - Организация пользовательских подбаз из стандартов картотеки по различным критериям; - Проведение качественного фазового анализа по различным критериям и подбазам; - Графическая визуализация измеренных данных, сравнение с рентгенограммами стандартов; - Анализ совпавших линий по положению и интенсивности; - Выбор и фиксирование наилучших решений; - Расчет концентраций компонентов по методу корундовых чисел; - Возможность анализа и сравнения результатов нескольких дифрактограмм; - Создание шаблона для анализа однотипных рентгенограмм; - Возможность создания пользовательских подбаз для упрощения поиска; - Возможность добавления собственных стандартов в подбазы. |
| Аналитический программный комплекс «Кристаллография и дифракционный анализ» (КДА) | Аналитический программный комплекс должен включать следующие модули для обработки и анализа порошковых данных: - Операции с измеренными данными и их сравнение; - Обработка дифрактограмм (аппроксимация инструментального и физического фона, поиск пиков, разделение дуплетов, расчет интенсивностей); - Расчет степени кристалличности (содержание аморфной фазы); - Качественный и количественный фазовый анализ по базе COD; - Уточнение параметров элементарной ячейки; - Расчет теоретической дифрактограммы; - Уточнение структуры и количественный анализ полнопрофильным методом Ритвельда; - Оценка размеров кристаллитов. |

  - В комплектацию рентгеновского дифрактометра должно быть включено:

    - Рентгеновский дифрактометр базовой конфигурации – 1 шт.:

      - Защитный кабинет с блокировкой и встроенным сенсорным экраном – 1 шт.

      - Вертикальный θ–θ гониометр с связанным угловым перемещением трубки и детектора – 1 шт.

      - Высоковольтный источник питания – 1 шт.

      - Держатель образца с вращением – 1 шт.

      - Рентгеновская трубка в защитном кожухе с программно-управляемой заслонкой – 1 шт.

      - Блок детектирования сцинтилляционный – 1 шт.

      - Встроенная система охлаждения трубки – 1 шт.

      - Встроенный компьютер – 1 шт.

      - Клавиатура компьютерная – 1 шт. (подключение непосредственно в аппарат)

      - Мышь компьютерная – 1 шт. (подключение непосредственно в аппарат)

      - Монитор – 1 шт.

      - Комплект ЗИП

      - Программное обеспечение для управления и сбора данных.

    - Система быстрой регистрации с позиционно-чувствительным детектором Mythen 2R 1D, щелевым устройством и ловушкой первичного пучка для измерений на ближних углах – 1 шт.

    - Программное обеспечение для рентгенофазового анализа со встроенной картотекой порошковых стандартов – 1 шт.

    - Аналитический программный комплекс «Кристаллография и дифракционный анализ» (КДА) – 1 шт.

  - Сопроводительная техническая и иная документация (на электронном и бумажном носителе на русском языке):

    - Паспорт на оборудование, в т.ч. сведения о первичной поверке;

    - Руководство по эксплуатации;

    - Комплект монтажной, исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной документации;

    - Свидетельство об утверждении типа средства измерения (копия);

    - Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации;

    - Экспертное заключение об освобождении от радиационного контроля;

    - Копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС;

    - Товарно-транспортная накладная;

    - Счет-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ.

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалификационного персонала, необходимой техники и т.п.):

  - Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за период с 2020 по 2025 гг.

  - Поставщик должен провести монтаж и пуско-наладочные работы (ПНР) оборудования. При проведении ПНР должны быть выполнены следующие виды работ:

    - Монтаж и подключение оборудования;

    - Тренировка рентгеновской трубки в соответствии с паспортом на рентгеновскую трубку;

    - Юстировка рентгенооптической системы;

    - Выбор и установка параметров измерительного канала;

    - Проверка работоспособности;

    - Установка, подключение, юстировка и проверка работоспособности дополнительного оборудования и программного обеспечения.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

  - Гарантийный срок рентгеновского дифрактометра должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию по результатам монтажных и пусконаладочных работ;

  - Срок службы оборудования не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок производителя должен быть прописан в паспорте к оборудованию.

  - Поставщик должен обеспечить квалифицированную гарантийную поддержку, в том числе:

    - Поставку всех необходимых для эксплуатации материалов и комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

    - Содействие в решении вопросов ремонта рентгеновского дифрактомерта в послегарантийный период (в т.ч. консультация и поставку всех необходимых для эксплуатации материалов и комплектующих, вышедших из строя и требующих замены);

    - Содействие в решении технических вопросов, связанных с эксплуатацией рентгеновского дифрактометра.

  - Во время гарантийного срока при возможных неполадках рентгеновского дифрактометра Поставщик обязан осуществить приезд технического специалиста к Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения им претензии. Диагностирование и ремонт - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приезда технического специалиста к Заказчику. В сложных случаях (при необходимости замены поврежденной детали рентгеновского дифрактометра, для её доставки и приезда технического специалиста) срок устанавливается соглашением 2-х сторон;

  - Транспортные расходы, расходы на запасные части рентгеновского дифрактометра, подлежащие замене по гарантии, расходы на расходные материалы, используемые во время гарантийного ремонта, а также иные расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара, несет Поставщик.

  - Поставщик должен иметь авторизованный производителем сервисный центр в РФ по ремонту и техническому обслуживанию рентгеновского дифрактометра для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнение работ/ оказание услуг: Общий строк поставки Оборудования - в течение 300 (Трехсот) календарных дней с момента подписания Договора.

В общий срок поставки Оборудования входит:

- срок изготовления Оборудования - в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

- срок обучения персонала Покупателя на объекте предприятия-производителя – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента изготовления Оборудования по предварительному письменному согласованию Сторон.

- срок доставки Оборудования – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента обучения персонала Покупателя.

- срок приемки Оборудования по комплектности, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ – в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

8. Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу:             424003, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к Оборудованию:

    - Оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем. Оборудование должно быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест).

    - Оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений РФ. Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, заявленным в описании типа средства измерений Российской Федерации (СИ РФ) данного Товара, размещенного в реестре средств измерений Федерального информационного фонда по обеспечению средств измерений.

    - Дата выпуска не ранее 2025 г.

  - Требования к обучению навыкам работы на оборудовании:

    - Требуется обучение сотрудников Заказчика (2 человека) навыкам работы на оборудовании на территории предприятия-производителя по программе «Техническое обслуживание, эксплуатация настольного рентгеновского дифрактометра и программное обеспечение для него».

    - Количество часов для обучения – не менее 40 (Сорока) рабочих часов.

    - Предприятие-производитель должно иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.

    - По результатам обучения на каждого сотрудника Заказчика должен быть выдан сертификат о прохождении обучения.

  - Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

    - Конструкционное устройство Оборудования в целом и отдельных элементов должно удовлетворять требованиям настоящего технического задания.

    - Оборудование должно иметь степень защиты от прикосновения к токоведущим частям – IP20 по ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». Доступные части Оборудования не должны являться опасными для жизни и должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования».

    - Конструкционное устройство Оборудования должно обеспечивать: безопасность в эксплуатации, допустимый уровень шума, радиационную безопасность, обслуживание и ремонт, помехозащищенность, запасы регулировки органов управления, время готовности после включения.

  - Требования к материалам и комплектующим

    - Материалы и покрытия элементов должны быть выполнены с возможностью санитарно-гигиенической обработки материалов.

    - Материалы должны быть устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для применения на территории Российской Федерации и разрешенных для данного типа элементов.

    - Гарантийные сроки эксплуатации частей Оборудования не должны быть менее общего гарантийного срока на Товар, указанный в разделе 6 настоящего технического задания.

  - Требования к упаковке и маркировке:

    - Рентгеновский дифрактометр должен быть поставлен в упаковке производителя, без нарушения целостности, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений и внешних воздействий при перевозке любыми видами транспорта к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

    - Маркировка Оборудования должна быть выполнена производителем в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка» и ГОСТ 30668-2000 «Изделия электронной техники. Маркировка».

    - Маркировка на Оборудовании должна включать следующую информацию: наименование предприятия-производителя, номер по системе нумерации предприятия-производителя, дата выпуска (год, месяц), наименование модели и условное обозначение, характеристики требуемой электросети, характеристики электробезопасности, условные обозначения, связанные с безопасностью применения.

    - Все основные части и покупные компоненты должны иметь отличительную маркировку предприятия-производителя, позволяющую идентифицировать изделие.

    - Маркировка должна наноситься несмываемой краской, тиснением или иным способом и быть устойчивой к истиранию, смыванию водой и масляными жидкостями.

    - Допускается маркировку наносить на бирках, прикрепляемых к соответствующему изделию.

    - Все электрические провода, гидравлические и пневматические компоненты, трубопроводы и пр. должны иметь бирки или маркировку.

    - Маркировка транспортной тары должна быть выполнена предприятием-производителем в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка груза» и позволять осуществлять транспортировку Товара любым видом транспорта.

  - Требования по безопасности

    - Рентгеновский дифрактометр должен быть исправен и при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика и/или третьих лиц.

    - Рентгеновский дифрактометр должен соответствовать требованиям безопасности, установленным стандартами безопасности труда, в том числе пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», электробезопасности ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», а также ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 «Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования».

    - Рентгеновский дифрактометр должен соответствовать требованиям ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» и СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения» и быть освобожденным от радиационного контроля.

    - Мощность дозы рентгеновского излучения, измеренная при всех возможных условиях эксплуатации, не должна превышать уровня 1 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности конструкции защиты.

  - Требования к условиям эксплуатации:

    - Температура окружающей среды, ºС – от 15 до 25;

    - Относительная влажность, % - от 5 до 80;

    - Атмосферное давление, кПа – от 84 до 106,7.

  - Технологическое опробование:

    - До заключения договора на поставку рентгеновского дифрактометра с потенциальным Победителем закупочной процедуры, Покупатель выезжает на территорию Поставщика с исследуемыми образцами для ознакомления с работой Оборудования, оценки соответствия Оборудования требованиям Покупателя, оценки полученных результатов анализа исследуемых образцов.