Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка ударного стенда (одиночные удары)

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Проведение испытаний на воздействие одиночного удара

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Проверка способности металлокерамических корпусов противостоять разрушающему действию механических ударов одиночного действия и выполнять свои функции после воздействия ударов.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Технические требования:

Ударный стенд должен иметь следующие характеристики:

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Ко-во | Характеристики поставляемого Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ударный стенд | Шт. | 1 | Техническая характеристика; Значение. Внешние размеры, ( В×Ш×Г ), мм, не более; 1200 х800х3000. Вес оборудования, кг, не более; 1700. Размер стола, мм, не менее; 100х100. Максимальная допустимая нагрузка на стол, кг, не менее; 1. Диапазон ускорений, g, не хуже; 10…..50000. Форма импульса ударного ускорения; полусинус. Длительность действия ударного импульса, мс; 0,05…18,0. Максимальное изменение скорости при ударе не менее; 16 м/с. Макс. скорость подъема основного стола, мм/сек, не менее; 80. Темп выполнения ударов в минуту, не менее; 3. Режимы работы; ручной и автоматический с командами ВВЕРХ, ВНИЗ, СТАРТ, СТОП, задать ВЫСОТУ ПОДЪЕМА, задать ЧИСЛО УДАРОВ. Требования к конструкции ударного стенда. Стальной стержень, направляющий движение стола с испытуемым образцом при падении, шт., не менее; 6. Стальной стержень с резьбой, обеспечивающий движение стола с испытуемым образцом при подъеме, шт., не менее; 2. Эластичные шнуры, обеспечивающие дополнительную энергию удара, не менее; 2. Основной стол, шт.; 1. Дополнительный стол для достижения предельно высоких ускорений, шт.; 1. Генератор импульсов полуси-нусоидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностями 0,05…1 мс, не менее; 1. Генератор импульсов полусину-соидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностью 2 мс, не менее; 1. Генератор импульсов полуси-нусоидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностью 3 мс, не менее; 1. Генератор импульсов полуси-нусоидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностями 4…10 мс, не менее; 1. Генератор импульсов полуси-нусоидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностями 11…18 мс, не менее; 1. Наковальня в виде цилиндра со сжатым азотом, шт.; 1. Параметры импульсов, проверяемых при аттестации стенда; Указаны в таблице 1. Основание стенда, шт.; 1. Пневмоопоры, шт., не менее; 4. Устройство блокировки движения стола, шт.; 1. Тормозное устройство для подавления отскока и предотвращения вторичного удара, шт.; 1. Высокоскоростная винтовая система подъема стола с линейными шарикоподшипниками и датчиком перемещения, обеспечивающая повторяемость параметров ударных импульсов, шт.; 1. 4- канальный регистратор ударных импульсов, внесенный в Госреестр СИ, шт.; 1. Акселерометры, внесённые в Госреестр СИ, обеспечивающие регистрацию импульсов во всем требуемом диапазоне ускорений и длительностей, шт., не менее; 3. ## Стойка управления стендом, шт.; 1. Источник сжатого воздуха, шт.; 1. Источник сжатого азота, шт.; 1. Потребление, А, не более; 12. Напряжение питания, В, Гц; 380, 50. Требования к сжатому воздуху; сухой, чистый воздух давлением. Давление сжатого воздуха, кг/см2, не менее; 6. Давление сжатого азота, кг/см2; 10…20. |

Таблица 1 - Параметры полусинусоидальных импульсов, по которым стенд должен быть аттестован для эквивалента массой 1 кг и габаритами 80*80*80 мм

| ## Ускорение, g | ## Длительность, мс | ## Допуск по длительности, мс |
| --- | --- | --- |
| ## 1500 | ## 1 | ## ± 0.30 |
| ## 3000 | ## 1 | ## ± 0.30 |
| ## 1500 | ## 0,5 | ## ± 0.20 |
| ## 3000 | ## 0,5 | ## ± 0.20 |
| ## 5000 | ## 0,5 | ## ± 0.20 |
| ## 1500 | ## 0,2 | ## ± 0.10 |
| ## 3000 | ## 0,2 | ## ± 0.10 |
| ## 5000 | ## 0,2 | ## ± 0.10 |
| ## 10000 | ## 0,2 | ## ± 0.10 |
| ## 15000 | ## 0,2 | ## ± 0.10 |
| ## 1500 | ## 0,1 | ## ± 0.05 |
| ## 3000 | ## 0,1 | ## ± 0.05 |
| ## 5000 | ## 0,1 | ## ± 0.05 |
| ## 10000 | ## 0,1 | ## ± 0.05 |
| ## 10000 | ## 0,1 | ## ± 0.05 |
| ## 15000 | ## 0,1 | ## ± 0.05 |
| ## 20000 | ## 0,1 | ## ± 0.05 |
| ## 30000 | ## 0,1 | ## ± 0.05 |

| ## 1500 | ## 0,05 | ## ±0.02 |
| --- | --- | --- |
| ## 3000 | ## 0,05 | ## ±0.02 |
| 5000 | 0,05 | ±0.02 |
| ## 10000 | ## 0,05 | ## ±0.02 |
| ## 15000 | ## 0,05 | ## ±0.02 |
| ## 20000 | ## 0,05 | ## ±0.02 |
| ## 30000 | ## 0,05 | ## ±0.02 |
| ## 50000 | ## 0,05 | ## ±0.02 |

В комплект поставки ударного стенда (одиночные удары) должен входить персональный компьютер (монитор 24’’, системный блок, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, принтер).

Технические характеристики автоматизированного рабочего места (АРМ) для управления ударным стендом (одиночные удары):

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Техническая характеристика | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Системный блок | Шт. | 1 | Предустановленная операционная система | Не ниже MS Windows 10 PRO или эквивалент, обеспечивающая работу ПО для управления стендом, MS office |
|  |  |  |  | Процессор | i5 12400 или эквивалент |
|  |  |  |  | Количество производительных ядер, не менее | 6 |
|  |  |  |  | Количество потоков, не менее | 12 |
|  |  |  |  | Базовая тактовая частота процессора, МГц, не менее | 2500 |
|  |  |  |  | Тип памяти: не менее | DDR4 |
|  |  |  |  | Максимально поддерживаемый объем памяти, ГБ, не менее | 128 |
|  |  |  |  | Максимальная частота оперативной памяти, МГц, не менее | 3200 |
|  |  |  |  | Количество каналов памяти, не менее | 2 |
|  |  |  |  | Интегрированное графическое ядро | наличие |
|  |  |  |  | Базовая частота графической системы, МГц, не менее | 300 |
|  |  |  |  | Поддержка технологии Hyper-Threading | наличие |
|  |  |  |  | Поддержка технологии виртуализации | наличие |
|  |  |  |  | Версия PCIe, не менее | 5.0 |
|  |  |  |  | Материнская плата | MSI PRO B760-P DDR4 II или эквивалент |
|  |  |  |  | Форм-фактор | Standard-ATX |
|  |  |  |  | Количество слотов памяти, не менее | 4 |
|  |  |  |  | Форм фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
|  |  |  |  | Тип поддерживаемой памяти, не менее | DDR4 |
|  |  |  |  | Количество каналов памяти, не менее | 2 |
|  |  |  |  | Максимальный объем памяти, ГБ, не менее | 128 |
|  |  |  |  | Количество портов SATA, не менее | 4 |
|  |  |  |  | Поддержка NVMe | наличие |
|  |  |  |  | Наличие радиаторов: M.2 слот зона VRM чипсет | наличие наличие наличие |
|  |  |  |  | Разъемы: DisplayPort, шт., не менее HDMI, шт., не менее | 1 |
|  |  |  |  | Оперативная память | G.Skill RIPJAWS V / Patriot Viper Steel или эквивалент |
|  |  |  |  | Тип памяти, не менее | DDR4 |
|  |  |  |  | Форм-фактор памяти | DIMM |
|  |  |  |  | Объем одного модуля памяти, Гб, не менее | 8 |
|  |  |  |  | Тактовая частота, МГц, не менее | 3200 |
|  |  |  |  | Cl: не выше | 16 |
|  |  |  |  | tRP: не выше | 20 |
|  |  |  |  | tRCD: не выше 20 | 20 |
|  |  |  |  | Общий объем памяти, Гб, не менее | 16 |
|  |  |  |  | Количество модулей памяти, не менее | 2х |
|  |  |  |  | Накопитель | 1 ТБ Жесткий диск WD Blue (WD10EZEX или эквивалент) |
|  |  |  |  | Тип | HDD |
|  |  |  |  | Технология записи | CMR |
|  |  |  |  | Объем, Гб, не менее | 1000 |
|  |  |  |  | Объем кэш-памяти, МБ, не менее | 64 |
|  |  |  |  | Скорость вращения шпинделя, об/мин, не менее | 7200 |
|  |  |  |  | Накопитель | 250 ГБ 2.5" SATA накопитель Crucial MX500 / Samsung 970 EVO Plus или эквивалент |
|  |  |  |  | Объем накопителя, Гб, не менее | 250 |
|  |  |  |  | Dram-буфер | наличие |
|  |  |  |  | Объем DRAM буфера, Мб, не менее | 256 |
|  |  |  |  | Чтение, Мбайт/сек, не менее | 560 |
|  |  |  |  | Запись, Мбайт/сек, не менее | 500 |
|  |  |  |  | Тип ячеек | 3D NAND 3 бит TLC или MLC |
|  |  |  |  | Кулер | DEEPCOOL AG400 или эквивалент |
|  |  |  |  | Тип | башенный |
|  |  |  |  | TDP, Вт, не менее | 150 |
|  |  |  |  | Подключение | 4pin |
|  |  |  |  | Количество тепловых трубок, шт., не менее | 4 |
|  |  |  |  | Размеры комплектных вентиляторов, мм, не менее | 120х120 |
|  |  |  |  | Питание | DEEPCOOL PK500D или эквивалент |
|  |  |  |  | Форм-фактор | ATX |
|  |  |  |  | Сертификат 80 PLUS, не менее | Bronze |
|  |  |  |  | Корректор коэффициента мощности (PFC) | активный |
|  |  |  |  | Мощность по линии 12 В, Вт, не менее | 498 |
|  |  |  |  | Технологии защиты | OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP |
|  |  |  |  | Корпус | ZALMAN T6 или эквивалент |
|  |  |  |  | Форм-фактор, не менее | Mid-Tower |
|  |  |  |  | Материал корпуса | сталь |
|  |  |  |  | Толщина, мм, не менее | 0,5 |
|  |  |  |  | Максимальная длина блока питания, мм, не менее | 160 |
|  |  |  |  | Максимальная высота процессорного кулера, мм, не менее | 165 |
|  |  |  |  | Число внутренних отсеков 3.5, не менее | 2 |
|  |  |  |  | Вентиляторы в комплекте, мм, не менее | 1х120 |
|  |  |  |  | Поддержка фронтальных вентиляторов | наличие |
|  |  |  |  | Поддержка тыловых вентиляторов | наличие |
| 2. | Клавиатура (Logitech K120 или эквивалент) | Шт. | 1 | Количество клавиш, шт, не менее | 102 |
|  |  |  |  | Цифровой блок | наличие |
|  |  |  |  | Длина кабеля клавиатуры, м, не менее | 1,8 |
| 3. | Мышь (A4Tech OP-720S или эквивалент) | Шт. | 1 | Тип сенсора | оптический |
|  |  |  |  | Тип подключения | проводная |
|  |  |  |  | Длина кабеля, м, не менее | 1,5 |
|  |  |  |  | Кол-во кнопок: не менее | 3-х включая колесико |
|  |  |  |  | Разрешение сенсора: не менее | 1000dpi |
|  |  |  |  | Интерфейс | USB 2.0 |
|  |  |  |  | Размеры, мм, не менее | 62х37х103 |
|  |  |  |  | Вес, г, не менее | 86 |
| 4. | Фильтр сетевой (Pilot S или эквивалент) | Шт. | 1 | Длина кабеля, м, не менее | 5 |
|  |  |  |  | Тип входной вилки | тип F |
|  |  |  |  | Общее количество розеток, шт., не менее | 5 |
|  |  |  |  | Максимальная мощность подключенной нагрузки, Вт, не менее | 2200 |
|  |  |  |  | Максимальный ток нагрузки, А, не менее | 10 |
|  |  |  |  | Максимальная поглощаемая энергия, Дж, не менее | 150 |
|  |  |  |  | Предохранитель | наличие |
|  |  |  |  | Виды защиты: От КЗ От импульсных помех От перегрузки При грозовых разрядах | наличие наличие наличие наличие |
| 5. | Монитор (AOC 24G2SPU/BK или эквивалент) | Шт. | 1 | Диагональ: не менее | 24" |
|  |  |  |  | Максимальное разрешение: не менее | 1920x1080 |
|  |  |  |  | Технология изготовления матрицы | IPS |
|  |  |  |  | Покрытие экрана | матовое |
|  |  |  |  | Изогнутый экран | нет |
|  |  |  |  | Яркость, Кд/м², не менее | 250 |
|  |  |  |  | Контрастность: не менее | 1000:1 |
|  |  |  |  | Максимальное количество цветов, шт., не менее | 16,7млн |
|  |  |  |  | Угол обзора по вертикали: не менее | 178° |
|  |  |  |  | Угол обзора по горизонтали: не менее | 178° |
|  |  |  |  | Плотность пикселей: не менее | 92 ppi |
|  |  |  |  | Поворотная подставка | наличие |
|  |  |  |  | Регулировка наклона | наличие |
|  |  |  |  | Регулировка высоты | наличие |
|  |  |  |  | Поворот на 90° (портретный режим) в обе стороны | наличие |
|  |  |  |  | Размер VESA | 100 х 100 |
|  |  |  |  | Встроенная акустическая система | наличие |
|  |  |  |  | Динамики, Вт, не менее | 2 х 2 |
|  |  |  |  | Частота при максимальном разрешении, Гц, не менее | 165 |
|  |  |  |  | Видеоразъемы: | не менее HDMI х1, не менее DisplayPort х1 не менее VGA x1 |
|  |  |  |  | Источник питания: | 100–240 В 50/60 Гц |
|  |  |  |  | Кабель HDMI не ниже 1,4 | наличие |
|  |  |  |  | Кабель DP не ниже 1,2 | наличие |
| 6. | Принтер (Canon LBP6030B или эквивалент) | Шт. | 1 | Общие характеристики: Тип устройства: Тип расходных материалов: Поддерживаемые функции Устройство подачи бумаги: Типы материалов для печати: Формат материалов для печати: Плотность материала для печати: | Принтер Картридж Печать Многофункциональный лоток емкостью не менее 150 листов Лоток приема бумаги не менее 100 листов обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / Пользовательский Конв. COM10 / Конв. Monarch / Конв. C5 / Конв. DL, ширина: не менее 76,2мм - не более 216 мм, длина не менее 188 мм. - не более 356 мм универсальный лоток: 60–163 г/м² |
|  |  |  |  | Интерфейс USB: Поддерживаемые ОС: | Наличие Win 8.1 (32/64-разрядн.) / Win 8 (32/64-разрядн.) / Win 7 (32/64-разрядн.) / Win Vista (32/64-разрядн.) / XP (32/64-разрядн.) / Server 2012 (32/64-разрядн.) / Server 2012 R2 (64-разрядн.) / Server 2008(32/64-разрядн.) / Server 2008 R2 (64-разрядн.) / 2003 Server (32/64-разрядн.) / Mac OS X 10.6 /Linux / Citrix（FR2） |
|  |  |  |  | Источник питания: | 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) |
|  |  |  |  | Характеристики принтера: Способ печати: Разрешение печати: Время разогрева: Время выхода первой страницы: Языки принтера: Поле печати: | монохромная лазерная печать не менее 600 x 600 точек на дюйм не более 7,8 секунд с момента включения питания не более 10 сек. UFRII не более чем по 5 мм сверху, снизу, слева и справа |
|  |  |  |  | Расходные материалы (входят в комплект поставки вместе с каждым устройством): Картридж стартовый (с чипом, входит в комплект поставки с завода-изготовителя), шт., не менее Картридж, совместимый с устройством (с чипом шт., не менее Кабель соединительный: Разъем 1: USB 2.0 A Разъем 2: USB 2.0 B Вид разъема 1: Male Вид разъема 2: Male Длина кабеля 1.8м. | 1 1 |

Характеристики АРМ должны соответствовать рекомендуемым требованиям ПО и оборудования. Все комплектующие должны иметь взаимную совместимость и функционировать друг с другом.

Все детали оборудования и крепеж должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь антикоррозионное покрытие.

Схема электропитания должна содержать систему защиты от сбоя питающей сети.

Все средства измерения, входящие в состав оборудования, в момент поставки должны быть поверены, срок с момента подписания акта приемки оборудования до следующей поверки не менее 2/3 межповерочного интервала.

Поставщик должен обеспечить проведение на территории Заказчика первичной аттестаций оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017 организацией аккредитованной Государственным научным метрологическим институтом или  Государственным региональным центром метрологии на право выполнения данных работ, с разработкой программы и методики аттестации.

По итогам аттестации оборудование должно иметь комплект документов, включая аттестат, протокол первичной аттестации, программу и методику первичной (периодической) аттестации, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации.

После выполнения первичной аттестации согласно ГОСТ Р 8.568-2017 сторонами подписывается акт ввода в эксплуатацию оборудования.

В случае отрицательного результата предварительной приемки и/или первичной аттестации, оборудование признается не соответствующим требованиям технического задания и Договора.

Требования к эксплуатационной документации (на русском языке):

| № | Наименование | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр (паспорт) оборудования на русском языке | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации и обслуживанию оборудования (на русском языке) | шт. | 1 |
| 3 | Программа и методика первичной (периодической) аттестации оборудования, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации | шт. | 1 |
| 4 | Паспорта и методики поверки всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 5 | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 6 | Свидетельства о первичной поверке всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за период с 2019 по 2024гг).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Средняя наработка оборудования на отказ - не менее 10 000 часов.

Средний срок службы - не менее 10 лет.

Сроки гарантии - не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

Гарантия качества оборудования распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию оборудования.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования Заказчику, после гарантийного обслуживания.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 200 (Двухсот) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок поставки Оборудования - в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок проведения пуско-наладочных работ, инструктажа персонала и первичной аттестации - в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

В сроки поставки включается поставка на склад Покупателя, выполнение пуско-наладочных работ, проведение первичной аттестации оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017 и инструктаж не менее 2 работников предприятия.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком по адресу Покупателя:

424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу с учётом его длительного хранения.

9. Иное, при необходимости

Поставляемое оборудование должно быть новым, работоспособным, не ранее 2024 г.в. (оборудованием, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не собранными из восстановленных комплектующих, не являвшимся выставочным образцом).

Оборудование должно содержать все необходимые расходные материалы для проведения проверки работоспособности и подтверждения технических характеристик оборудования.

Доставка должна производиться в жесткой упаковке, обеспечивающей защиту оборудования от воздействий окружающей среды на всех этапах транспортировки, проведения погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими и точностными характеристиками.